## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus
Utført I perioden: | 21.01.2020 - 24.01.2020
Kontaktperson: | Solveig Apeland, solveig.apeland@sus.no, 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | PDW (fL)
Prøvemateriale: | K2EDTA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
PDW (fL) i kjøleskap
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex XN, instrument XN5 (masterinstrument)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Fluorescens flowcytometri
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering. | Annet:
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Spesielle betingelser
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering.
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | PDW (fL) i kjøleskap
Tillatt bias | 3.22 | %, og tillatt totalfeil |  | 6.35 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 12.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.7 | 15.6 | 15.5
2 | 11 | 13.4 | 14.5 | 12.9 | 14.3 | 14 | 15.2
3 | 10.9 | 12.2 | 12.6 | 12.4 | 13.2 | 13.5 | 13.6
4 | 15 | 17.4 | 16.1 | 16.6 | 17.7 | 18 | 18.4
5 | 16.6 | 18 | 17.5 | 17.9 | 17.2 | 16.9 | 19.8
6 | 10.7 | 12.3 | 11.8 | 11.9 | 12.3 | 12.2 | 13.2
7 | 10 | 11 | 11.2 | 12 | 11.4 | 12.1 | 12.4
8 | 11.3 | 13.2 | 12.9 | 13.8 | 14.6 | 14.8 | 15.2
9 | Tid 3: 24.1; Tid 5: 22.1; Tid 6: 21.5 |  | Stjerne på pasient nr 9. Aggregater?
10 | 16.4 | 16.7 | 17.7 | 17.6 | 18.1 | 19.6 | 19.2
11 | 10.6 | 10.4 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 11 | 10.8 | 11.7
12 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4
13 | 10.3 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 11 | 12 | 11.7
14 | 11.9 | 12.8 | 13.1 | 14 | 13.6 | 13.1 | 12.8 | 13.6
15 | 14.3 | 15.1 | 15.4 | 16.9 | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 17.9
16 | 12.9 | 15.1 | 16 | 15.5 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.3
17 | 14 | 13.6 | 14 | 14.6 | 15 | 15 | 16.4 | 14.9
18 | 10.7 | 12.8 | 13.5 | 13.2 | 13.6 | 13.8 | 13.1 | 13.9
19 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 14.5 | 13.6 |  |  | T7 på pasient 19 med stjerne.
20 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 11.1 | 11.8 | 10.9
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 113.2812 | 112.5 | 110.1562 | 114.8437 | 121.875 | 121.0938
2 | 100 | 121.8182 | 131.8182 | 117.2727 | 130 | 127.2727 | 138.1818
3 | 100 | 111.9266 | 115.5963 | 113.7615 | 121.1009 | 123.8532 | 124.7706
4 | 100 | 116 | 107.3333 | 110.6667 | 118 | 120 | 122.6667
5 | 100 |  | 105.4217 | 107.8313 | 103.6145 | 101.8072 | 119.2771
6 | 100 | 114.9533 | 110.2804 | 111.215 | 114.9533 | 114.0187 | 123.3645
7 | 100 | 110 | 112 | 120 | 114 | 121 | 124
8 | 100 | 116.8142 | 114.1593 | 122.1239 | 129.2035 | 130.9735 | 134.5133
9
10 | 100 | 101.8293 | 107.9268 | 107.3171 | 110.3659 | 119.5122 | 117.0732 |  |  |  |  | 112.5
11 | 100 | 98.1132 | 105.6604 | 101.8868 | 101.8868 | 103.7736 | 101.8868 | 110.3774 |  |  |  | 131.8182
12 | 100 | 103.0928 | 108.2474 | 116.4948 | 118.5567 | 115.4639 | 117.5258 | 117.5258 |  |  |  | 115.5963
13 | 100 | 104.8544 | 107.767 | 111.6505 | 111.6505 | 106.7961 | 116.5049 | 113.5922 |  |  |  | 107.3333
14 | 100 | 107.563 | 110.084 | 117.6471 | 114.2857 | 110.084 | 107.563 | 114.2857 |  |  |  | 105.4217
15 | 100 | 105.5944 | 107.6923 | 118.1818 | 118.1818 | 120.979 | 122.3776 | 125.1748 |  |  |  | 110.2804
16 | 100 | 117.0543 | 124.031 | 120.155 | 114.7287 | 117.0543 | 118.6047 | 118.6047 |  |  |  | 112
17 | 100 | 97.1429 | 100 | 104.2857 | 107.1429 | 107.1429 | 117.1429 | 106.4286 |  |  |  | 114.1593
18 | 100 | 119.6262 | 126.1682 | 123.3645 | 127.1028 | 128.972 | 122.4299 | 129.9065
19 | 100 | 111.4754 | 111.4754 | 111.4754 | 109.0164 | 109.0164 | 118.8525 | 111.4754 |  |  |  | 107.9268
20 | 100 | 102.8846 | 103.8462 | 106.7308 | 110.5769 | 106.7308 | 113.4615 | 104.8077 |  |  |  | 105.6604
21 | [11 empty] | 108.2474
22 | [11 empty] | 107.767
23 | [11 empty] | 110.084
24 | [11 empty] | 107.6923
25 | [11 empty] | 124.031
26 | [11 empty] | 100
27 | [11 empty] | 126.1682
28 | [11 empty] | 111.4754
29 | [11 empty] | 103.8462
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 109.668 | 111.6846 | 113.2746 | 115.2216 | 116.1224 | 120.0679 | 115.2179
n | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 0
SD | 0 | 7.3854 | 7.9721 | 6.1804 | 7.797 | 8.7644 | 8.081 | 7.8759
SEM | 0 | 1.7408 | 1.8289 | 1.4179 | 1.7888 | 2.0107 | 1.8539 | 2.4906
t | 1.7341 | 1.7396 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.8331
t x SEM | 0 | 3.0282 | 3.1715 | 2.4587 | 3.1018 | 3.4867 | 3.2148 | 4.5655
Minimum | 100 | 97.1429 | 100 | 101.8868 | 101.8868 | 101.8072 | 101.8868 | 104.8077
Maksimum | 100 | 121.8182 | 131.8182 | 123.3645 | 130 | 130.9735 | 138.1818 | 129.9065
Bias nedre gr | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78
Bias øvre gr | 103.22 | 103.22 | 103.22 | 103.22 | 103.22 | 103.22 | 103.22 | 103.22 | 103.22
TEA nedre gr | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65
TEA øvre gr | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35
Note on B16: Apeland, Solveig: 17,8. Ekskludert pga aggregerende prøve.

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Batch-metode er brukt til testing av holdbarheten på hematologiske prøver, men denne er modifisert da hematologiske prøver må analyseres i ferskt materiale:
Alle prøvene er tatt samtidig og oppbevart i kjøleskap fram til analysering. Det er 1 prøve per person per oppbevaringstid.
Hver batch ble tatt ut av kjøleskap, blandet 5 min og romtemperert 30 min før analysering.
Denne modifiserte batch-metoden er vurdert som god nok da Sysmex XN-instrumentene er svært stabile
og dag-til-dag variasjon er minimal. Alle prøvene er analysert på samme instrument.
Prøvene er tatt av friske personer.
CVi og CVg er basert på data fra EFLM (Se arkfane "krav")
Prøve nr 9 har tydelig trombocyttaggregring, og blir derfor ikke regnet med i holdbarhetsforsøket. En slik prøve vil i praksis gi flagging på instrumentet,
bioingeniøren vil
undersøke prøven og besvare prøven med informasjon om trombocyttaggregering.
PDW stiger kraftig i løpet av de 12 første timene etter prøvetaking, for deretter å fortsette å stige gradvis. Dette samsvarer med publiserte
studier på holdbarhet på sysmex XN,
bla. artikkelen Assessment of blood sample stability for complete blood count using the Sysmex XN-9000 and Mindray BC-6800 analyzers, Buoro, S. et al, 2016.
Gjennomsnittlig stigning i PDW var i dette forsøket 12% etter 24 timer og 16% etter 60 timer.
Vurdering av prøvesvar må derfor ses i sammenheng med alder på prøven, og eventuelt oppfølgende pasientprøver bør analyseres
noenlunde like fersk som primærprøve.
PDW vurderes til å være stabil inntil 12 timer.
Konklusjon:
PDW stiger raskt etter prøvetaking, selv ved oppbevaring under optimale forhold (i kjøleskap), men aksepteres likevel inntil 12 timer.
Vurdering av prøvesvar må derfor ses i sammenheng med alder på prøven, og eventuelt oppfølgende pasientprøver bør
analyseres noenlunde like fersk som primærprøve.
Dato og signatur: | 2022-11-28 | Solveig Apeland, fagbioingeniør hematologi og Øyvind Skadberg, avdelingsoverlege.

## Krav
Legge inn:
3.8 | CVi
12.3 | CVg | Prosent
| ROT av (CVi2 + CVg2) | 12.8736
| I < | 1.9
| B < | 3.2184
| TE< | 6.3534
Kopi fra EFLM database 210811 |  | EFLM Biological Variation