## Aktivt B12
Aktivt B12 |  |  | Resultater | [14 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [14 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 152 | 153 | 155 | 156 | 159 | 160 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 102 | 73 | 78 | 79 | 10.4% |  | 21.1% | 6.7295 |  | 13.6531 | 64.7067 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 66.6 | 37.5 | 48.6 | 74.8 | 98.4 | 78.9 | 51.6 | 55.5 | 98.5 | 17.5 | 42.8 | 64.7 | 53.6 | 103.1 | 78.5 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 66.6 | 37.5 | 48.6 | 74.8 | 98.4 | 78.9 | 51.6 | 55.5 | 98.5 | 17.5 | 42.8 | 64.7 | 53.6 | 103.1 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 66.6 | 37.5 | 48.6 | 74.8 | 98.4 | 78.9 | 51.6 | 55.5 | 98.5 | 17.5 | 42.8 | 64.7 | 53.6 | 103.1 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 96 t kjøl | 1 | 62.8 | 35.2 | 42.3 | 68.6 | 91.8 | 76.4 | 46.7 | 54.4 | 85.7 | 15.3 | 38.7 | 60.1 | 49.4 | 92.1 | 75.3 | -7.952% | 1.578% | 0% | -5.0533 | 1.4655 | 0% | 1 | 15 | Tid 1 | -5.706% | -6.133% | -12.96% | -8.289% | -6.707% | -3.169% | -9.496% | -1.982% | -12.99% | -12.57% | -9.579% | -7.11% | -7.836% | -10.67% | -4.076% | [5 empty] | 21.1% | 10.4% | -10.4% | -21.1% | -7.952% | 1.922% | -1.7845 | -3.8 | -2.3 | -6.3 | -6.2 | -6.6 | -2.5 | -4.9 | -1.1 | -12.8 | -2.2 | -4.1 | -4.6 | -4.2 | -11 | -3.2 | [5 empty] | 13.6531 | 6.7295 | -6.7295 | -13.6531 | -5.0533 | 1.7845
Tid 2 | 120t kjøl | 1 | 66.8 | 38.1 | 45.3 | 76.3 | 101.5 | 82.8 | 53.5 | 55.9 | 102.1 | 17.6 | 42.4 | 62.4 | 51 | 93.2 | 76.2 | -0.5356% | 1.916% | 0% | -0.36667 | 1.5781 | 0% | 1 | 15 | Tid 2 | 0.3003% | 1.6% | -6.79% | 2.005% | 3.15% | 4.943% | 3.682% | 0.7207% | 3.655% | 0.5714% | -0.9346% | -3.555% | -4.851% | -9.602% | -2.93% | [5 empty] | 21.1% | 10.4% | -10.4% | -21.1% | -0.5356% | 2.333% | -1.9217 | 0.2 | 0.6 | -3.3 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 3.6 | 0.1 | -0.4 | -2.3 | -2.6 | -9.9 | -2.3 | [5 empty] | 13.6531 | 6.7295 | -6.7295 | -13.6531 | -0.36667 | 1.9217
Tid 3 | 144 t kjøl | 1 | 68.4 | 42.2 | 47.4 | 74 | 105.3 | 89.4 | 55 | 60.2 | 109.4 | 17.8 | 41 | 64.1 | 52.9 | 100.2 | 82.7 | 3.73% | 2.681% | 0% | 2.6267 | 1.9766 | 0% | 1 | 15 | Tid 3 | 2.703% | 12.53% | -2.469% | -1.07% | 7.012% | 13.31% | 6.589% | 8.468% | 11.07% | 1.714% | -4.206% | -0.9274% | -1.306% | -2.813% | 5.35% | [5 empty] | 21.1% | 10.4% | -10.4% | -21.1% | 3.73% | 3.264% | -2.4069 | 1.8 | 4.7 | -1.2 | -0.8 | 6.9 | 10.5 | 3.4 | 4.7 | 10.9 | 0.3 | -1.8 | -0.6 | -0.7 | -2.9 | 4.2 | [5 empty] | 13.6531 | 6.7295 | -6.7295 | -13.6531 | 2.6267 | 2.4069
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.

## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: |  | Sykehuset Østfold Kalnes
Utført I perioden: | 21.10-27.10-21
Kontaktperson: | Rita Sannes Markussen. Rita.sannes@so-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Aktivt B12
Prøvemateriale: | Holdbarhet i serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator

## Beskrivelse av betingelser
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Hensikten med studie er å se om serum som blir oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator er holdbare utover det leverandøren sier, 16 timer i romtemp. og 3 dager i kjøleskap. Prøver ble tatt rutinemessig av ansatte på laboraoriet og pasienter på sykehuset. Når prøvene kom til laboratoriet ble de satt på track og sentrifugert etter 30 min. Prøvene ble sentrifugert i 10 min og rekvirerte analyser ble analysert. Deretter ble prøveglasset tatt av track og aktivt B12 ble rekvirert og analysert "Null prøven". Etter analysering ble prøven satt i kjøleskap. Etter 96 timer ble det tatt ut 0,3 ml serum av prøveglasset og Aktivt B12 ble analysert. Prøveglasset ble så satt tilbake i kjøleskap. Vi gjorde det samme etter 120 og 144 timer. Resultatene ble plottet i et regneark og beregnet. Biaskravene og tilatt totalfeil er tatt fra studie i Scandinavian Journal of clinical and laboratory investigation, (link til artikkelen finnes i valideringsrapporten.)
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Architect i2000SR
Hvilken analysemetode er benyttet?
Immunologisk metode
Hvilket reagens er benyttet?
Architect i2000SR aktivtB12 reagens
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
X | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
X | Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Vacuette 5ml serum m/gel og clot aktivator.
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | innen 1 time
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | innen 3 timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | innen 1/2 time
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemp.
Temperatur etter analysering. 2-8◦C) | 2-8◦C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3500
Temperatur (◦C) | 20°C
Tid (min.) | 10 min.
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Bakgrunnsdata
8.8 | 8.84 | 8.69 | 8.45 | 7.54 | 8.37 | 6.89 | 2.21
6.22 | 6.09 | 6.21 | 6.22 | 5.19 | 3.11 | 1.97 | 1.04
4.77 | 4.74 | 4.74 | 4.68 | 3.75 | 3.09 | 1.68 | 1.19
14.4 | 13.34 | 13.93 | 13.71 | 12.48 | 6.46 | 8.3 | 3.94
4.23 | 4.27 | 4.28 | 4.12 | 3.13 | 2.36 | 1.27 | 1.18
22.79 | 22.73 | 21.95 | 20.69 | 17.66 | 9.31 | 6.84 | 2.69
5.59 | 5.57 | 5.47 | 5.43 | 5.51 | 3.07 | 2.47 | 1.97
9.37 | 9.3 | 9.24 | 9.26 | 8.88 | 5.49 | 8.16 | 1.81
39.59 | 39.75 | 38.3 | 38.41 | 31.12 | 24.17 | 22.24 | 9.86
3.73 | 3.82 | 3.74 | 3.64 | 2.77 | 1.63 | 0.861 | 0.726
11 | 11.4 | 11 | 9.3 | 9.5 | 6.3693 | 6.0654 | 2.3769
13 | 12.6 | 12 | 12.1 | 11.7 | 6.7128 | 7.5088 | 2.9133
15 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11.2 | 7.7349 | 8.1854 | 3.2656
17 | 17 | 16.5 | 15 | 14.9 | 9.9436 | 7.4068 | 4.1827
19 | 18.3 | 17 | 16 | 15.3 | 9.3044 | 9.5604 | 4.0473
21 | 20.2 | 18.5 | 18 | 17.6 | 12.4675 | 10.8973 | 4.2976
23 | 22 | 22.2 | 20.1 | 19.3 | 12.5106 | 12.4727 | 5.3687
25 | 25.1 | 24.9 | 24 | 19.6 | 14.4981 | 12.769 | 5.6497
27 | 26 | 25.8 | 25.2 | 22 | 15.746 | 14.1103 | 5.9364
29.4 | 29 | 28.5 | 28 | 21.8 | 16.368 | 14.6488 | 6.4933
Ikke skriv I dette arket!

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Vi godtar en holdbarhet på 6 dager i 2-8°C.
Godkjent av med.faglig. Ref. møte immunkjemi 20.01.2022
Dato og signatur: | 22.01.22. Rita Sannes Markussen