## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd. for Medisinsk Biokjemi, Stavanger Universitetssykehus
Utført I perioden: | 2021-02-01
Kontaktperson: | Kine N. Svendsen, kine.netland.svendsen@sus.no, tlf. 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | APTT
Prøvemateriale: | Citratplasma

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet til APTT i romtemperatur
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex CS2100i fra Siemens
Hvilken analysemetode er benyttet?
Klottingmetode
Hvilket reagens er benyttet?
Dade Actin FLS Activated PTT Reagent fra Siemens
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
Ja | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen transportformer testet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Citratglass, 3,2%, Vacuette
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | Umiddelbart | 8 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 48 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Alle prøver er tatt 9. og 10. februar. Sentrifugert, avpipettert og frosset etter 0-48 timer. Alle prøver er analysert den 20. februar.
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | -20 °C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000 G
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 15 min
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | APTT
Tillatt bias | 2.3 | %, og tillatt totalfeil |  | 4.5 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48
Prøve nr | bar: Tid 0 to Tid 6
1 | 27.8 | 28.4 | 30.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3
2 | 24.2 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27.7 | 24.6
3 | Tid 0: 45.2; Tid 3: 47.4; Tid 5: 48.1
4 | 34.9 | 35.3 | 35.5 | 36.7 | 36.8 | 38.6
5 | 40.6 | 41 | 44 | 44.3 | 46.7 | 47.8
6 | 43.1 | 46 | 46.5 | 49 | 50.7 | 50.6
7 | 27.1 | 26.8 | 27.3 | 27.6 | 28.1 | 28.2
8 | 63.5 | 65.5 | 65.8 | 68 | 67.5 | 68
9 | 39 | 40 | 40.7 | 42.4 | 44.4 | 44.7
10 | Tid 0: 41.8; Tid 2: 48.3; Tid 3: 50.4; Tid 4: 50.3; Tid 5: 49.4
11 | 37 | 38.1 | 38.5 | 39.3 | 39.6 | 39.9
12 | 40.8 | 42.1 | 42.4 | 43.9 | 43.3 | 44.4
13 | Tid 0: 33.3; Tid 2: 33.8; Tid 3: 33.9; Tid 5: 34.7
14 | Tid 0: 41.7; Tid 2: 46.3; Tid 3: 48.9; Tid 4: 46.4; Tid 5: 47.1
15 | Tid 0: 30.3; Tid 2: 30.8; Tid 3: 31.1; Tid 4: 31.9; Tid 5: 31.3
16 | 27.3 | 27.8 | 27.9 | 29.4 | 29.2 | 29.5
17 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.9 | 28.4 | 29
18 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30
19 | 26.8 | 27.5 | 27.7 | 28.4 | 28.4 | 28.5
20 | Tid 0: 28.2; Tid 2: 29.1; Tid 3: 29.6; Tid 4: 29.7; Tid 5: 29.2
21 | 28.3 | 28.8 | 29.4 | 29.6 | 29.9 | 29
22 | 25.2 | 26.1 | 25.6 | 25.8 | 25.9 | 26
23 | 27.7 | 27.1 | 28 | 28.5 | 29.3 | 29.4
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 102.1583 | 108.2734 | 106.1151 | 107.554 | 108.9928
2 | 100 | 97.1074 | 101.2397 | 105.3719 | 114.4628 | 101.6529
3 | Tid 0: 100; Tid 3: 104.8673; Tid 5: 106.4159
4 | 100 | 101.1461 | 101.7192 | 105.1576 | 105.4441 | 110.6017
5 | 100 | 100.9852 | 108.3744 | 109.1133 | 115.0246 | 117.734
6 | 100 | 106.7285 | 107.8886 | 113.6891 | 117.6334 | 117.4014
7 | 100 | 98.893 | 100.738 | 101.845 | 103.69 | 104.059
8 | 100 | 103.1496 | 103.622 | 107.0866 | 106.2992 | 107.0866
9 | 100 | 102.5641 | 104.359 | 108.7179 | 113.8462 | 114.6154
10 | Tid 0: 100; Tid 2: 115.5502; Tid 3: 120.5742; Tid 4: 120.3349; Tid 5: 118.1818
11 | 100 | 102.973 | 104.0541 | 106.2162 | 107.027 | 107.8378
12 | 100 | 103.1863 | 103.9216 | 107.598 | 106.1275 | 108.8235
13 | Tid 0: 100; Tid 2: 101.5015; Tid 3: 101.8018; Tid 5: 104.2042
14 | Tid 0: 100; Tid 2: 111.0312; Tid 3: 117.2662; Tid 4: 111.271; Tid 5: 112.9496
15 | Tid 0: 100; Tid 2: 101.6502; Tid 3: 102.6403; Tid 4: 105.2805; Tid 5: 103.3003
16 | 100 | 101.8315 | 102.1978 | 107.6923 | 106.9597 | 108.0586
17 | 100 | 101.5094 | 102.6415 | 105.283 | 107.1698 | 109.434
18 | 100 | 100 | 100.3378 | 101.0135 | 102.027 | 101.3514
19 | 100 | 102.6119 | 103.3582 | 105.9701 | 105.9701 | 106.3433
20 | Tid 0: 100; Tid 2: 103.1915; Tid 3: 104.9645; Tid 4: 105.3191; Tid 5: 103.5461
21 | 100 | 101.7668 | 103.8869 | 104.5936 | 105.6537 | 102.4735
22 | 100 | 103.5714 | 101.5873 | 102.381 | 102.7778 | 103.1746
23 | 100 | 97.8339 | 101.083 | 102.8881 | 105.7762 | 106.1372
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 101.648 | 104.1912 | 106.6455 | 108.3642 | 108.0163
n | 23 | 17 | 22 | 23 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 2.2933 | 3.8046 | 4.826 | 5.0234 | 5.158
SEM | 0 | 0.5562 | 0.81115 | 1.0063 | 1.0962 | 1.0755
t | 1.7171 | 1.7459 | 1.7207 | 1.7171 | 1.7247 | 1.7171
t x SEM | 0 | 0.97106 | 1.3958 | 1.7279 | 1.8906 | 1.8468
Minimum | 100 | 97.1074 | 100.3378 | 101.0135 | 102.027 | 101.3514
Maksimum | 100 | 106.7285 | 115.5502 | 120.5742 | 120.3349 | 118.1818
Bias nedre gr | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7
Bias øvre gr | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3
TEA nedre gr | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5
TEA øvre gr | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Alle 0-prøver er først analysert, og så avpipettert og frosset, senere tint og analysert. Det var ingen differanse i disse to analyseringene.
Frysingen har derfor ingen effekt på selve resultatene.
Noen verdier mangler. Dette er fordi det av enkelte pasienter ble tatt færre prøver pga vanskelig prøvetaking.
Kravene fra tillatt bias og tillatt totalfeil er funnet fra Westgards database over ønskelig biologisk variasjon. Innen- og mellom-individ biologisk variasjon er i denne databasen svært liten, og kravene blir derfor vanskelig å oppnå.
Halvparten av prøvene er tatt av marevaniserte pasienter, halvparten er uten marevan. De marveniserte pasientene har høyere APTT-verdi, og også dårligere holdbarhet.
Alle gjennomsnittsverdier (røde punkter) med konfindensintervall er utenfor kravene for tillatt bias (røde linjer) fra og med 12 timer.
Etter 8 timer er alle enkeltverdier (blå punkter) innenfor kravene for tillatt totalfeil (blå linjer), med unntak av et. Dette gjør også at konfidensintevallet til
gjennomsnittsverdier ligger litt over grensen. Dersom denne ene prøven blir fjernet, er alle enkeltverdier (blå punkter) ligger innenfor kravene for tillatt totalfeil (blå linjer),
og alle gjennomsnittsverdier (røde punkter) med konfindensintervall er innenfor kravene for tillatt bias (røde linjer).
Konklusjon:
Holdbarheten til APTT i romtemperatur kan settes til 8 timer
Ut i fra en klinisk vurdering kan man argumentere for en holdbarhet utover 8 timer, da endringen i verdi for APTT over tid er liten.
Dato og signatur: 23/8-21, Kine N. Svendsen (fagbioingeniør) & Øyvind Skadberg (avdelingsoverlege).