## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, Aker sykehus, Avdeling for Medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus
Utført I perioden: | 12-22 februar 2022
Kontaktperson: | Finn Erik Aas (fieaas@ous-hf.no) og Guro Clementz (gurcle@ous-hf.no)
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Total T4
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
T4 avpippetert i kjøleskap, frosset og analysert i batch
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Alinity i
Hvilken analysemetode er benyttet?
CMIA
Hvilket reagens er benyttet?
Abbott T4
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Antall dager i kjøleskap | 0 | 5 | 7
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | T4 avpipettert i kjøleskap (Alinity i 2022)
Tillatt bias | 5.1 | %, og tillatt totalfeil |  | 8.7 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | Tid 0: 0; Tid 1: 5; Tid 2: 7
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 87.16; Tid 1: 92.87; Tid 2: 89.27
2 | Tid 0: 104.86; Tid 1: 108.88; Tid 2: 105.5
3 | Tid 0: 75.4; Tid 1: 73.12; Tid 2: 75.21
4 | Tid 0: 137.42; Tid 1: 123.9; Tid 2: 131.59
5 | Tid 0: 152.24; Tid 1: 149.59; Tid 2: 147.42
6 | Tid 0: 89.65; Tid 1: 91.03; Tid 2: 88.31
7 | Tid 0: 78.67; Tid 1: 83.42; Tid 2: 84.68
8 | Tid 0: 69.71; Tid 1: 75.5; Tid 2: 77.99
9 | Tid 0: 111.83; Tid 1: 117.55; Tid 2: 119.91
10 | Tid 0: 80.51; Tid 1: 85.06; Tid 2: 87.42
11 | Tid 0: 87.44; Tid 1: 95.34; Tid 2: 94.21
12 | Tid 0: 73.07; Tid 1: 69.59; Tid 2: 75.97
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.5512; Tid 2: 102.4208
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.8337; Tid 2: 100.6103
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.9761; Tid 2: 99.748
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 90.1615; Tid 2: 95.7575
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.2593; Tid 2: 96.8339
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.5393; Tid 2: 98.5053
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.0379; Tid 2: 107.6395
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 108.3058; Tid 2: 111.8778
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.1149; Tid 2: 107.2253
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.6515; Tid 2: 108.5828
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 109.0348; Tid 2: 107.7425
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.2374; Tid 2: 103.9688
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 102.2253; Tid 2: 103.4094
n | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 5.8573; Tid 2: 5.2056
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 1.6908; Tid 2: 1.5027
t | Tid 0: 1.7959; Tid 1: 1.7959; Tid 2: 1.7959
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 3.0366; Tid 2: 2.6987
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 90.1615; Tid 2: 95.7575
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 109.0348; Tid 2: 111.8778
Bias nedre gr | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9
Bias øvre gr | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
TEA nedre gr | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3
TEA øvre gr | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
En "fot" utenfor biaskrav etter 7 dager, men kun ca 3% endring på snittverdi, liten klinisk betydning. Ok
Et par punkter går ut ifht tillatt totalfeil, men ikke mye ut og vi har nok noe strenge krav, liten klinisk betydning.
Konklusjon:
Godkjenner holdbarhet inntil 7 dager.
Dato og signatur: |  | 09.03.2022, Finn Erik Aas