## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Sykehuset Innlandet
Utført I perioden: | 24.04.2023-29.04.2023
Kontaktperson: | Marianne Larsen Marianne.Larsen@sykehuset-innlandet.no ( Eventuelt gmlharley@hotmail.com)
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | HbA1c
Prøvemateriale: | K-EdtA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
HbA1c
Komponent | f.eks. S- CK
Hvilket instrument er benyttet?
Alinity C
Hvilken analysemetode er benyttet?
Enzymatisk metode ( calculated Glycated Hemoglobin og total hemoglobin)
Hvilket reagens er benyttet?
AlinityC Hemoglobin A1c Reagent kit
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
Prøvematerialet er oppbevart i romtemperatur | nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i romtemperatur over tid | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Vacuette K2EDTA
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 1 time
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | Ikke relevant
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemp
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemp
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | Ikke altuelt
Temperatur (◦C) | Ikke aktuelt
Tid (min.) | Ikke aktuelt
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | Ikke aktuelt
pH | Ikke aktuelt
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | Ikke aktuelt
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | Nei
Andre betingelser (oppgi) | Oppbevart på benk i romtemp
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | HbA1c
Tillatt bias | 1.5 | %, og tillatt totalfeil |  | 3 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 8 | 24 | 48 | 72 | 96
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 36.68 | 36.44 | 36.35 | 36.46 | 36.9 | 36.83
2 | 30.51 | 30.4 | 30.29 | 30.23 | 30.37 | 30.35
3 | 40.94 | 40.74 | 40.43 | 41.01 | 41.61 | 41.21
4 | 32.78 | 32.95 | 32.51 | 32.68 | 32.97 | 33.1
5 | 32.31 | 32.37 | 32.35 | 32.14 | 33.06 | 32.63
6 | 45.35 | 45.25 | 45.34 | 45.05 | 45.62 | 45.53
7 | 62.31 | 62.22 | 62.46 | 62.18 | 62.67 | 62.46
8 | 38.51 | 38.18 | 37.84 | 37.86 | 38.32 | 38.39
9 | 49.05 | 49.13 | 49.21 | 49.34 | 49.23 | 49.27
10 | 37.73 | 37.66 | 38.09 | 38.1 | 38.03 | 37.94
11 | 38.18 | 38.34 | 38.54 | 38.31 | 38.72 | 38.24
12 | 44.93 | 44.9 | 44.62 | 44.91 | 45.04 | 44.58
13 | 38.21 | 38.13 | 38.2 | 38.21 | 38.2 | 37.66
14 | 31.55 | 31.68 | 31.37 | 31.38 | 31.7 | 31.44
15 | 58.38 | 58.27 | 57.91 | 58.62 | 58.13 | 57.53
16 | 40.22 | 40.81 | 40.5 | 41.36 | 40.8 | 40.55
17 | 26.18 | 26.14 | 26.21 | 26.15 | 26.57 | 26.83
18 | 45.17 | 45.14 | 45.24 | 45.48 | 45.31 | 44.94
19 | 29.69 | 29.82 | 29.78 | 29.81 | 29.55 | 29.28
20 | 36.53 | 36.66 | 36.51 | 37.18 | 37.17 | 36.7
21 | Tid 0: 41.44; Tid 1: 41.57; Tid 2: 42.41; Tid 3: 41.32; Tid 4: 40.94
22 | Tid 0: 32.69; Tid 1: 32.9; Tid 2: 32.77; Tid 3: 32.68; Tid 4: 32.56
23 | Tid 0: 41.56; Tid 1: 41.59; Tid 2: 41.75; Tid 3: 41.88; Tid 4: 42.63
24 | Tid 0: 37.43; Tid 1: 37.24; Tid 2: 36.99; Tid 3: 37.33; Tid 4: 36.66
25 | Tid 0: 39.23; Tid 1: 38.89; Tid 2: 38.64; Tid 3: 38.48; Tid 4: 38.3
26 | Tid 0: 28.36; Tid 1: 28.59; Tid 2: 28.32; Tid 3: 28.37; Tid 4: 28.39
27 | Tid 0: 36.01; Tid 1: 35.6; Tid 2: 36.4; Tid 3: 35.78; Tid 4: 35.77
28 | Tid 0: 44.95; Tid 1: 45.27; Tid 2: 44.89; Tid 3: 44.72; Tid 4: 44.31
29 | Tid 0: 27.85; Tid 1: 27.76; Tid 2: 28.3; Tid 3: 28.28; Tid 4: 28.44
30 | Tid 0: 40.6; Tid 1: 40.63; Tid 2: 40.7; Tid 3: 40.62; Tid 4: 39.88
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 99.3457 | 99.1003 | 99.4002 | 100.5998 | 100.4089
2 | 100 | 99.6395 | 99.2789 | 99.0823 | 99.5411 | 99.4756
3 | 100 | 99.5115 | 98.7543 | 100.171 | 101.6365 | 100.6595
4 | 100 | 100.5186 | 99.1763 | 99.6949 | 100.5796 | 100.9762
5 | 100 | 100.1857 | 100.1238 | 99.4738 | 102.3213 | 100.9904
6 | 100 | 99.7795 | 99.9779 | 99.3385 | 100.5954 | 100.3969
7 | 100 | 99.8556 | 100.2407 | 99.7914 | 100.5778 | 100.2407
8 | 100 | 99.1431 | 98.2602 | 98.3121 | 99.5066 | 99.6884
9 | 100 | 100.1631 | 100.3262 | 100.5912 | 100.367 | 100.4485
10 | 100 | 99.8145 | 100.9541 | 100.9807 | 100.7951 | 100.5566
11 | 100 | 100.4191 | 100.9429 | 100.3405 | 101.4144 | 100.1572
12 | 100 | 99.9332 | 99.31 | 99.9555 | 100.2448 | 99.221
13 | 100 | 99.7906 | 99.9738 | 100 | 99.9738 | 98.5606
14 | 100 | 100.412 | 99.4295 | 99.4612 | 100.4754 | 99.6513
15 | 100 | 99.8116 | 99.1949 | 100.4111 | 99.5718 | 98.544
16 | 100 | 101.4669 | 100.6962 | 102.8344 | 101.4421 | 100.8205
17 | 100 | 99.8472 | 100.1146 | 99.8854 | 101.4897 | 102.4828
18 | 100 | 99.9336 | 100.155 | 100.6863 | 100.3099 | 99.4908
19 | 100 | 100.4379 | 100.3031 | 100.4042 | 99.5285 | 98.6191
20 | 100 | 100.3559 | 99.9453 | 101.7794 | 101.752 | 100.4654
21 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.3137; Tid 2: 102.3407; Tid 3: 99.7104; Tid 4: 98.7934
22 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.6424; Tid 2: 100.2447; Tid 3: 99.9694; Tid 4: 99.6023
23 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.0722; Tid 2: 100.4572; Tid 3: 100.77; Tid 4: 102.5746
24 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.4924; Tid 2: 98.8245; Tid 3: 99.7328; Tid 4: 97.9428
25 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.1333; Tid 2: 98.496; Tid 3: 98.0882; Tid 4: 97.6294
26 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.811; Tid 2: 99.859; Tid 3: 100.0353; Tid 4: 100.1058
27 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.8614; Tid 2: 101.083; Tid 3: 99.3613; Tid 4: 99.3335
28 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.7119; Tid 2: 99.8665; Tid 3: 99.4883; Tid 4: 98.5762
29 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.6768; Tid 2: 101.6158; Tid 3: 101.544; Tid 4: 102.1185
30 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.0739; Tid 2: 100.2463; Tid 3: 100.0493; Tid 4: 98.2266
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 100.0051 | 99.9764 | 100.0448 | 100.2542 | 100.0927
n | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 0.55669 | 0.90764 | 0.94811 | 1.2744 | 0.96322
SEM | 0 | 0.10164 | 0.16571 | 0.1731 | 0.23268 | 0.21538
t | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.6991 | 1.7291
t x SEM | 0 | 0.1727 | 0.28156 | 0.29412 | 0.39535 | 0.37242
Minimum | 100 | 98.8614 | 98.2602 | 98.0882 | 97.6294 | 98.544
Maksimum | 100 | 101.4669 | 102.3407 | 102.8344 | 102.5746 | 102.4828
Bias nedre gr | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5
Bias øvre gr | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5
TEA nedre gr | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
TEA øvre gr | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Analyseringen ble gjennomført på to instrumenter avhengig av drift, men med lik kalibrator og reagenslot.
Prøvene i siste batch ble ikke analysert etter 96 timer pga bemanningsituasjonen på helg.
Utvalget av prøver kunne gjerne vært mere spredt innenfor måleområdet, men med et tilfeldig utvalg på medisinsk avdeling er det vanskelig å plukke prøver av denne art.
Konklusjon:
Holdbarhet for Hba1C i romtemperatur for denne metoden er satt til 72 timer i sykehuset Innlandet.
Tallene viser at holdbarheten kan strekke seg mot 96 timer, men vi setter grensen på 72 timer da siste batch ikke ble analysert etter 96 timer.
Dato og signatur: Maianne Larsen, Kvalitetsrådgiver