## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, Aker sykehus, Avdeling for Medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus
Utført I perioden: | 12-22 februar 2022
Kontaktperson: | Finn Erik Aas (fieaas@ous-hf.no) og Guro Clementz (gurcle@ous-hf.no)
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | TSH
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
TSH avpippetert i romtemp, frosset og analysert i batch
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Alinity i
Hvilken analysemetode er benyttet?
CMIA
Hvilket reagens er benyttet?
Abbott TSH
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Antall dager i romtemp | 0 | 3 | 5 | 7 | 10
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | TSH avpipettert i romtemperatur (Alinity i 2022)
Tillatt bias | 5 | %, og tillatt totalfeil |  | 14.7 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | Tid 0: 0; Tid 1: 3; Tid 2: 5; Tid 3: 7; Tid 4: 10
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 2.241; Tid 1: 2.1913; Tid 2: 2.2104; Tid 3: 2.2906; Tid 4: 2.2326
2 | Tid 0: 0.9561; Tid 1: 1.0026; Tid 2: 0.9791; Tid 3: 0.9625; Tid 4: 0.9868
3 | Tid 0: 2.117; Tid 1: 2.1535; Tid 2: 2.1718; Tid 3: 2.1569; Tid 4: 2.1933
4 | Tid 0: 0.098; Tid 1: 0.0962; Tid 2: 0.095; Tid 3: 0.1004; Tid 4: 0.1043
5 | Tid 0: 0.4977; Tid 1: 0.4895; Tid 2: 0.5007; Tid 3: 0.5034; Tid 4: 0.5275
6 | Tid 0: 1.8318; Tid 1: 1.8481; Tid 2: 1.8742; Tid 3: 1.8765; Tid 4: 1.8763
7 | Tid 0: 1.3847; Tid 1: 1.4917; Tid 2: 1.4004; Tid 3: 1.4667; Tid 4: 1.498
8 | Tid 0: 2.128; Tid 1: 2.1685; Tid 2: 2.1232; Tid 3: 2.1745; Tid 4: 2.2511
9 | Tid 0: 1.4479; Tid 1: 1.4872; Tid 2: 1.5247; Tid 3: 1.5333; Tid 4: 1.5103
10 | Tid 0: 1.6889; Tid 1: 1.7738; Tid 2: 1.7478; Tid 3: 1.7253; Tid 4: 1.8483
11 | Tid 0: 1.6888; Tid 1: 1.6739; Tid 2: 1.84; Tid 3: 1.7405; Tid 4: 1.9345
12 | Tid 0: 2.3156; Tid 1: 2.3411; Tid 2: 2.3679; Tid 3: 2.3682; Tid 4: 2.4058
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.7822; Tid 2: 98.6345; Tid 3: 102.2133; Tid 4: 99.6252
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 104.8635; Tid 2: 102.4056; Tid 3: 100.6694; Tid 4: 103.211
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.7241; Tid 2: 102.5886; Tid 3: 101.8847; Tid 4: 103.6042
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.1633; Tid 2: 96.9388; Tid 3: 102.449; Tid 4: 106.4286
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.3524; Tid 2: 100.6028; Tid 3: 101.1453; Tid 4: 105.9875
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.8898; Tid 2: 102.3147; Tid 3: 102.4402; Tid 4: 102.4293
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 107.7273; Tid 2: 101.1338; Tid 3: 105.9219; Tid 4: 108.1823
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.9032; Tid 2: 99.7744; Tid 3: 102.1852; Tid 4: 105.7848
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.7143; Tid 2: 105.3042; Tid 3: 105.8982; Tid 4: 104.3097
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.0269; Tid 2: 103.4875; Tid 3: 102.1552; Tid 4: 109.4381
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.1177; Tid 2: 108.9531; Tid 3: 103.0613; Tid 4: 114.5488
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.1012; Tid 2: 102.2586; Tid 3: 102.2715; Tid 4: 103.8953
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 101.6138; Tid 2: 102.033; Tid 3: 102.6913; Tid 4: 105.6204
n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 3.0915; Tid 2: 3.115; Tid 3: 1.6253; Tid 4: 3.8419
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 0.89245; Tid 2: 0.89923; Tid 3: 0.46917; Tid 4: 1.1091
t | Tid 0: 1.7959; Tid 1: 1.7959; Tid 2: 1.7959; Tid 3: 1.7959; Tid 4: 1.7959
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 1.6027; Tid 2: 1.6149; Tid 3: 0.84258; Tid 4: 1.9917
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 97.7822; Tid 2: 96.9388; Tid 3: 100.6694; Tid 4: 99.6252
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 107.7273; Tid 2: 108.9531; Tid 3: 105.9219; Tid 4: 114.5488
Bias nedre gr | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Bias øvre gr | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
TEA nedre gr | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3
TEA øvre gr | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Alt innenfor krav inntil 7 dager.
Konklusjon:
Godkjenner holdbarhet inntil 7 dager.
Dato og signatur: |  | 09.03.2022, Finn Erik Aas