## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, Aker sykehus, Avdeling for Medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus
Utført I perioden: | 12-22 februar 2022
Kontaktperson: | Finn Erik Aas (fieaas@ous-hf.no) og Guro Clementz (gurcle@ous-hf.no)
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Fritt T3
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
FT3 - på gel i romtemp, frosset ned og analysert i batch
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Alinity i
Hvilken analysemetode er benyttet?
CMIA
Hvilket reagens er benyttet?
Abbott Free T3
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Antall dager i romtemp | 0 | 3 | 5 | 7 | 10
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | FT3 på gel i romtemperatur (Alinity i 2022)
Tillatt bias | 6.6 | %, og tillatt totalfeil |  | 9.3 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | Tid 0: 0; Tid 1: 3; Tid 2: 5; Tid 3: 7; Tid 4: 10
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 4.07; Tid 1: 3.91; Tid 2: 3.83; Tid 3: 3.79; Tid 4: 4.25
2 | Tid 0: 3.67; Tid 1: 3.9; Tid 2: 4.17; Tid 3: 4.06; Tid 4: 4.01
3 | Tid 0: 3.85; Tid 1: 3.94; Tid 2: 3.92; Tid 3: 3.95; Tid 4: 3.99
4 | Tid 0: 3.76; Tid 1: 3.7; Tid 2: 3.99; Tid 3: 3.99; Tid 4: 4.3
5 | Tid 0: 4.55; Tid 1: 4.38; Tid 2: 4.68; Tid 3: 4.8; Tid 4: 4.9
6 | Tid 0: 4.01; Tid 1: 4.1; Tid 2: 4.06; Tid 3: 4.12; Tid 4: 4.44
7 | Tid 0: 3.99; Tid 1: 4.31; Tid 2: 4.42; Tid 3: 4.3; Tid 4: 4.52
8 | Tid 0: 3.95; Tid 1: 3.8; Tid 2: 3.79; Tid 3: 3.92; Tid 4: 4.17
9 | Tid 0: 3.24; Tid 1: 3.51; Tid 2: 3.49; Tid 3: 3.44; Tid 4: 3.56
10 | Tid 0: 4.32; Tid 1: 4.5; Tid 2: 4.54; Tid 3: 4.47; Tid 4: 4.68
11 | Tid 0: 4.09; Tid 1: 4.32; Tid 2: 4.4; Tid 3: 4.24; Tid 4: 4.38
12 | Tid 0: 3.95; Tid 1: 4.22; Tid 2: 4.08; Tid 3: 4.13; Tid 4: 4.27
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.0688; Tid 2: 94.1032; Tid 3: 93.1204; Tid 4: 104.4226
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.267; Tid 2: 113.624; Tid 3: 110.6267; Tid 4: 109.2643
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.3377; Tid 2: 101.8182; Tid 3: 102.5974; Tid 4: 103.6364
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.4043; Tid 2: 106.117; Tid 3: 106.117; Tid 4: 114.3617
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.2637; Tid 2: 102.8571; Tid 3: 105.4945; Tid 4: 107.6923
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.2444; Tid 2: 101.2469; Tid 3: 102.7431; Tid 4: 110.7232
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 108.0201; Tid 2: 110.7769; Tid 3: 107.7694; Tid 4: 113.2832
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.2025; Tid 2: 95.9494; Tid 3: 99.2405; Tid 4: 105.5696
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 108.3333; Tid 2: 107.716; Tid 3: 106.1728; Tid 4: 109.8765
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 104.1667; Tid 2: 105.0926; Tid 3: 103.4722; Tid 4: 108.3333
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.6235; Tid 2: 107.5795; Tid 3: 103.6675; Tid 4: 107.0905
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.8354; Tid 2: 103.2911; Tid 3: 104.557; Tid 4: 108.1013
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 102.5639; Tid 2: 104.181; Tid 3: 103.7982; Tid 4: 108.5296
n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 4.7362; Tid 2: 5.6194; Tid 3: 4.4142; Tid 4: 3.2522
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 1.3672; Tid 2: 1.6222; Tid 3: 1.2743; Tid 4: 0.93882
t | Tid 0: 1.7959; Tid 1: 1.7959; Tid 2: 1.7959; Tid 3: 1.7959; Tid 4: 1.7959
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.4554; Tid 2: 2.9133; Tid 3: 2.2884; Tid 4: 1.686
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 96.0688; Tid 2: 94.1032; Tid 3: 93.1204; Tid 4: 103.6364
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 108.3333; Tid 2: 113.624; Tid 3: 110.6267; Tid 4: 114.3617
Bias nedre gr | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4
Bias øvre gr | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.6
TEA nedre gr | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7
TEA øvre gr | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
En "fot" så vidt utenfor biaskrav etter dag 5, men innenfor igjen etter dag 7. ok
To prøver over tillatt totalfeil etter 5 dager og en prøve over etter 7 dager, men liten klinisk betydning (noe strengt krav).
Konklusjon:
Godkjenner holdbarhet i inntil 7 dager.
Dato og signatur: |  | 08.03.2022, Finn Erik Aas