## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus
Utført I perioden: | 21.01.2020 - 24.01.2020
Kontaktperson: | Solveig Apeland
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Retikulocytter (10^9/L)
Prøvemateriale: | K2EDTA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Retikulocytter x10^9/L
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex XN, instrument XN5 (masterinstrument)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Fluorescens flowcytometri
Hvilket reagens er benyttet?
Cellpack DFL og Fluorocell RET fra Sysmex
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering. | Annet:
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Spesielle betingelser
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Reticulocytter i kjøleskap
Tillatt bias | 8.59 | %, og tillatt totalfeil |  | 14.56 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 51.1 | 57 | 61.6 | 62.2 | 54.6 | 54.3 | 55.6
2 | 53.7 | 59.1 | 59.6 | 62.5 | 55.4 | 58.5 | 59.9
3 | 50.8 | 50.3 | 51.1 | 56.1 | 50.6 | 50.7 | 52.2
4 | 80.2 | 80.8 | 84.5 | 80.6 | 86.8 | 80.1 | 85.8
5 | 57.5 | 61.7 | 60.4 | 63.4 | 65.1 | 61.1 | 62.7
6 | 45.1 | 43.1 | 49.5 | 45.6 | 47.4 | 42 | 50.9
7 | 70.7 | 67.2 | 68.9 | 65.9 | 70.8 | 70.8 | 73.5
8 | 36.4 | 35 | 37 | 39 | 33.6 | 34.6 | 33.4
9 | 67 | 69.5 | 74.5 | 66.7 | 69.2 | 76.7 | 68.9
10 | 62.8 | 65.6 | 66.2 | 59.3 | 63.4 | 59 | 62.2
11 | 42.1 | 40.1 | 38.4 | 41 | 42.5 | 37.3 | 40.1
12 | 52.3 | 52.8 | 52.3 | 47.3 | 52 | 56.9 | 53.7
13 | 92.6 | 90.9 | 92.9 | 92.1 | 94.4 | 94.5 | 99.9
14 | 109.5 | 113.8 | 104.9 | 114 | 100.7 | 101 | 101.4
15 | 61.3 | 62.2 | 57.7 | 59.8 | 62.9 | 59.8 | 57.3
16 | 42.6 | 42.3 | 47.4 | 46 | 46.7 | 43.1 | 44.2
17 | 39.5 | 43.2 | 46.1 | 41.8 | 48.3 | 44.4 | 41.5
18 | 49.3 | 48.4 | 49.1 | 56.4 | 54.2 | 51.8 | 51.6
19 | 66.8 | 68.7 | 65.5 | 71.9 | 60.1 | 67.9 | 66.2
20 | 38.6 | 39.1 | 39.7 | 39.2 | 35.4 | 37.5 | 37.6
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 111.546 | 120.5479 | 121.7221 | 106.8493 | 106.2622 | 108.8063
2 | 100 | 110.0559 | 110.987 | 116.3873 | 103.1657 | 108.9385 | 111.5456
3 | 100 | 99.0157 | 100.5906 | 110.4331 | 99.6063 | 99.8031 | 102.7559
4 | 100 | 100.7481 | 105.3616 | 100.4988 | 108.2294 | 99.8753 | 106.9825
5 | 100 | 107.3043 | 105.0435 | 110.2609 | 113.2174 | 106.2609 | 109.0435
6 | 100 | 95.5654 | 109.7561 | 101.1086 | 105.0998 | 93.1264 | 112.8603
7 | 100 | 95.0495 | 97.454 | 93.2107 | 100.1414 | 100.1414 | 103.9604
8 | 100 | 96.1538 | 101.6484 | 107.1429 | 92.3077 | 95.0549 | 91.7582
9 | 100 | 103.7313 | 111.194 | 99.5522 | 103.2836 | 114.4776 | 102.8358
10 | 100 | 104.4586 | 105.414 | 94.4268 | 100.9554 | 93.949 | 99.0446
11 | 100 | 95.2494 | 91.2114 | 97.3872 | 100.9501 | 88.5986 | 95.2494
12 | 100 | 100.956 | 100 | 90.4398 | 99.4264 | 108.7954 | 102.6769
13 | 100 | 98.1641 | 100.324 | 99.46 | 101.9438 | 102.0518 | 107.8834
14 | 100 | 103.9269 | 95.7991 | 104.1096 | 91.9635 | 92.2374 | 92.6027
15 | 100 | 101.4682 | 94.1272 | 97.553 | 102.6101 | 97.553 | 93.4747
16 | 100 | 99.2958 | 111.2676 | 107.9812 | 109.6244 | 101.1737 | 103.7559
17 | 100 | 109.3671 | 116.7089 | 105.8228 | 122.2785 | 112.4051 | 105.0633
18 | 100 | 98.1744 | 99.5943 | 114.4016 | 109.9391 | 105.071 | 104.6653
19 | 100 | 102.8443 | 98.0539 | 107.6347 | 89.9701 | 101.6467 | 99.1018
20 | 100 | 101.2953 | 102.8497 | 101.5544 | 91.7098 | 97.1503 | 97.4093
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 101.7185 | 103.8967 | 104.0544 | 102.6636 | 101.2286 | 102.5738
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
SD | 0 | 4.9672 | 7.6105 | 8.0875 | 7.9073 | 6.9424 | 6.2098
SEM | 0 | 1.1107 | 1.7018 | 1.8084 | 1.7681 | 1.5524 | 1.3885
t | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291
t x SEM | 0 | 1.9205 | 2.9426 | 3.127 | 3.0573 | 2.6842 | 2.401
Minimum | 100 | 95.0495 | 91.2114 | 90.4398 | 89.9701 | 88.5986 | 91.7582
Maksimum | 100 | 111.546 | 120.5479 | 121.7221 | 122.2785 | 114.4776 | 112.8603
Bias nedre gr | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41
Bias øvre gr | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 108.59
TEA nedre gr | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 85.44
TEA øvre gr | 114.56 | 114.56 | 114.56 | 114.56 | 114.56 | 114.56 | 114.56 | 114.56 | 114.56

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Batch-metode er brukt til testing av holdbarheten på hematologiske prøver, men denne er modifisert da hematologiske prøver må analyseres i ferskt materiale:
Alle prøvene er tatt samtidig og oppbevart i kjøleskap fram til analysering. Det er 1 prøve per person per oppbevaringstid.
Hver batch ble tatt ut av kjøleskap, blandet 5 min og romtemperert 30 min før analysering.
Denne modifiserte batch-metoden er vurdert som god nok da Sysmex XN-instrumentene er svært stabile
og dag-til-dag variasjon er minimal. Alle prøvene er analysert på samme instrument.
Prøvene er tatt av friske personer.
CVi og CVg er basert på data fra EFLM (Se arkfane "krav") Buoro S , , Short- and medium-term
biological variation estimates of red blood cell and reticulocyte parameters in healthy subjects.
Resultatene viser at Retikulocytter stiger mellom 24 og 48 timer for så å synke igjen. Enkelte punkter går i dette tidsrommet over tillatt totalfeil. Pasientsvar må ses i
sammenheng med analysemetodens ytelse og begrensning (CVa 5%).
Vi velger å godta at disse punktene overstiger grense for tillatt totalfeil. Ut fra klinisk bruk er det ikke nødvendig med så strenge krav for å overvåke beinmargsproduksjon.
Konklusjon:
Resultatene viser at Retikulocytter stiger mellom 24 og 48 timer for så å synke igjen. Enkelte punkter går i dette tidsrommet over tillatt totalfeil. Pasientsvar må ses i
sammenheng med analysemetodens ytelse og begrensning (CVa 5%).
Vi velger å godta en holdbarhet for retikulocytter på inntil 72 timer.
Dato og signatur: | 2022-03-30 | Solveig Apeland, fagbioingeniør hematologi og Øyvind Skadberg, avdelingsoverlege.

## Krav
Legge inn:
7.6 | CVi
33.5 | CVg | Prosent
| ROT av (CVi2 + CVg2) | 34.3513
| I < | 3.8
| B < | 8.5878
| TE< | 14.8578
Kopi fra EFLM database 210811 |  | EFLM Biological Variation