## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus
Utført I perioden: | 21.01.2020 - 24.01.2020
Kontaktperson: | Solveig Apeland, solveig.apeland@sus.no, 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Hemoglobin (g/dL)
Prøvemateriale: | K2EDTA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Hemoglobin (g/dL)
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex XN, XN5
Hvilken analysemetode er benyttet?
Fotometri
Hvilket reagens er benyttet?
Cellpack DCL og Sulfolyser fra Sysmex
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering. | Annet:
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type, 3 ml. | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Spesielle betingelser
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering.
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Hemoglobin i kjøleskap
Tillatt bias | 1.62 | %, og tillatt totalfeil |  | 3.85 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.1
2 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.1
3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.5
4 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9
5 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 13.3
6 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.4
7 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.5
8 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 13.4
9 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14 | 14.3 | 14.1
10 | 13.2 | 13 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13 | 13.3
11 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.5
12 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5
13 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
14 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 14.2 | 13.8 | 13.9 | 14 | 14
15 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.5
16 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.3
17 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.5
18 | 13.9 | 13.9 | 14 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 13.8
19 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14 | 14.4 |  |  |  | T7 på pasient 19 med stjerne.
20 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 13.3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 97.7612 | 98.5075 | 97.7612 | 98.5075 | 98.5075 | 97.7612
2 | 100 | 100.7042 | 99.2958 | 100 | 100 | 98.5915 | 99.2958
3 | 100 | 100.6944 | 100 | 102.0833 | 100 | 99.3056 | 100.6944
4 | 100 | 99.2806 | 100 | 99.2806 | 98.5612 | 98.5612 | 100
5 | 100 | 100.7576 | 101.5152 | 101.5152 | 101.5152 | 99.2424 | 100.7576
6 | 100 | 99.1228 | 101.7544 | 99.1228 | 100.8772 | 100 | 100
7 | 100 | 99.2647 | 100.7353 | 99.2647 | 100.7353 | 100 | 99.2647
8 | 100 | 97.7612 | 100.7463 | 101.4925 | 98.5075 | 98.5075 | 100
9 | 100 | 100 | 98.6111 | 97.9167 | 97.2222 | 99.3056 | 97.9167
10 | 100 | 98.4848 | 100.7576 | 99.2424 | 100.7576 | 98.4848 | 100.7576
11 | 100 | 100.7463 | 101.4925 | 100.7463 | 100.7463 | 100.7463 | 101.4925 | 100.7463
12 | 100 | 100 | 101.4925 | 102.2388 | 102.2388 | 102.2388 | 100.7463 | 100.7463
13 | 100 | 98.5294 | 97.7941 | 97.7941 | 98.5294 | 98.5294 | 98.5294 | 98.5294
14 | 100 | 100.7092 | 98.5816 | 100.7092 | 97.8723 | 98.5816 | 99.2908 | 99.2908
15 | 100 | 100 | 99.2806 | 99.2806 | 100 | 99.2806 | 99.2806 | 97.1223
16 | 100 | 100 | 100.7519 | 101.5038 | 99.2481 | 100 | 100.7519 | 100
17 | 100 | 101.2987 | 100 | 102.5974 | 98.7013 | 101.2987 | 101.2987 | 100.6494
18 | 100 | 100 | 100.7194 | 100 | 100 | 100 | 101.4388 | 99.2806
19 | 100 | 100 | 99.3007 | 99.3007 | 97.9021 | 97.9021 | 100.6993
20 | 100 | 100 | 100 | 100.7519 | 96.2406 | 99.2481 | 100 | 100
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.7558 | 100.0668 | 100.1301 | 99.4081 | 99.4166 | 99.9988 | 99.5961
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 0
SD | 0 | 1.0109 | 1.1478 | 1.4832 | 1.5297 | 1.087 | 1.0954 | 1.2006
SEM | 0 | 0.22604 | 0.25665 | 0.33165 | 0.34205 | 0.24306 | 0.24494 | 0.4002
t | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.8595
t x SEM | 0 | 0.39086 | 0.44379 | 0.57347 | 0.59145 | 0.42029 | 0.42353 | 0.7442
Minimum | 100 | 97.7612 | 97.7941 | 97.7612 | 96.2406 | 97.9021 | 97.7612 | 97.1223
Maksimum | 100 | 101.2987 | 101.7544 | 102.5974 | 102.2388 | 102.2388 | 101.4925 | 100.7463
Bias nedre gr | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38
Bias øvre gr | 101.62 | 101.62 | 101.62 | 101.62 | 101.62 | 101.62 | 101.62 | 101.62 | 101.62
TEA nedre gr | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15
TEA øvre gr | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 103.85
Note on I26: Apeland, Solveig: Feil ved dette glasset, mistanke om for lite prøvemateriale, derfor ekskludert. Verdi: 22,3.

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Batch-metode er brukt til testing av holdbarheten på hematologiske prøver, men denne er modifisert da hematologiske prøver må analyseres i ferskt materiale:
Alle prøvene er tatt samtidig og oppbevart i kjøleskap fram til analysering. Det er 1 prøve per person per oppbevaringstid.
Hver batch ble tatt ut av kjøleskap, blandet 5 min og romtemperert 30 min før analysering.
Denne modifiserte batch-metoden er vurdert som god nok da Sysmex XN-instrumentene er svært stabile
og dag-til-dag variasjon er minimal. Alle prøvene er analysert på samme instrument.
Prøvene er tatt av friske personer.
Ett datapunkt er ekskludert da det var feil med prøvematerialet (For lite i glasset/for lite blanding), Se merknad.
CVi og CVg er basert på data fra EFLM (Se arkfane "krav")
Alle enkeltindivider (blå punkter) ligger innenfor kravene for tillatt totalfeil (blå linjer) til og med 84 timer.
Alle gjennomsnitt med konfidensintervall (røde punkter) ligger innenfor kravene for tillatt bias (røde linjer) til og med 84 timer.
Konklusjon:
Hemoglobin er i vårt forsøk, under optimale forutsetninger (oppbevart i kjøleskap fram til analysering), holdbar mer enn 84 timer.
Dato og signatur: | 17.11.2021 Solveig Apeland (Fagbioingeniør hematologi) og Øyvind Skadberg (avdelingsoverlege).

## Krav
EFLM Biological Variation
https://biologicalvariation.eu/search?q=hemoglobin
Hentet ut fra EFLM 11.08.2021.
Ønskelig krav: |  |  | Minimumskrav:
Bias krav: |  |  | Bias krav:
CVa |  |  | CVa
TE |  |  | TE
k | 1.65
|  |  | Presisjon | Bias | Totalfeil
|  | Optimal | < 0,25 CVW | < 0,125(CVW+CVG)1/2 | <1,65 x 0,25 CVW + 0,125 (CVW + CVG)1/2
|  | Ønskelig | < 0,5 CVW | < 0,25(CVW+CVG)1/2 | <1,65 x 0,5 CVW + 0,25 (CVW + CVG)1/2
|  | Minimal | < 0,75 CVW | < 0,375(CVW+CVG)1/2 | <1,65 x 0,75 CVW + 0,375 (CVW + CVG)1/2
CVW = CV intraindividuell
CVG= CV mellom individ