## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Biokjemienheten, Ullevål, Avdeling for Medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus
Utført I perioden: | 3.- 10.august 2016
Kontaktperson: | Aase Nilsen (uxilas@ous-hf.no) og Christina Berg Larsen (chber@ous-hf.no)
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | HDL-kolesterol
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
HDL-kolesterol
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Roche cobas 8000, c702
Hvilken analysemetode er benyttet?
Homogen enzymatisk kolorimetrisk analyse.
Hvilket reagens er benyttet?
HDLC3 (05168805190)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen, kun oppbevaring | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8
Prøverør type | Vacuette (serum)
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 40 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 1 time | 24 timer | 36 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 144 timer | 168 timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | 20 min
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | HDLC3 i romtemperatur
Tillatt bias | 2.43 | %, og tillatt totalfeil |  | 9 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 1 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 1.01 | 1.037 | 1.056 | 1.081 | 1.111 | 1.1 | 1.057 | 1.011 | 1.063
2 | 2.539 | 2.463 | 2.569 | 2.617 | 2.632 | 2.618 | 2.591 | 2.628 | 2.584
3 | 1.344 | 1.34 | 1.411 | 1.432 | 1.495 | 1.469 | 1.482 | 1.479 | 1.452
4 | 2.341 | 2.377 | 2.359 | 2.464 | 2.499 | 2.527 | 2.552 | 2.621 | 2.625
5 | 1.118 | 1.158 | 1.163 | 1.178 | 1.158 | 1.136 | 1.134 | 1.097 | 1.089
6 | 1.857 | 1.845 | 1.871 | 1.878 | 1.849 | 1.87 | 1.901 | 1.904 | 1.902
7 | 2.015 | 2.108 | 2.157 | 2.171 | 2.256 | 2.295 | 2.318 | 2.301 | 2.316
8 | 0.829 | 0.873 | 0.848 | 0.857 | 0.825 | 0.815 | 0.787 | 0.789 | 0.798
9 | 1.847 | 1.862 | 1.892 | 1.893 | 1.924 | 1.935 | 1.932 | 1.908 | 1.889 | ¦
10 | 1.573 | 1.558 | 1.56 | 1.584 | 1.596 | 1.614 | 1.64 | 1.643 | 1.641
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 102.6733 | 104.5545 | 107.0297 | 110 | 108.9109 | 104.6535 | 100.099 | 105.2475
2 | 100 | 97.0067 | 101.1816 | 103.0721 | 103.6629 | 103.1115 | 102.0481 | 103.5053 | 101.7724
3 | 100 | 99.7024 | 104.9851 | 106.5476 | 111.2351 | 109.3006 | 110.2679 | 110.0446 | 108.0357
4 | 100 | 101.5378 | 100.7689 | 105.2542 | 106.7493 | 107.9453 | 109.0132 | 111.9607 | 112.1316
5 | 100 | 103.5778 | 104.025 | 105.3667 | 103.5778 | 101.61 | 101.4311 | 98.1216 | 97.4061
6 | 100 | 99.3538 | 100.7539 | 101.1309 | 99.5692 | 100.7001 | 102.3694 | 102.531 | 102.4233
7 | 100 | 104.6154 | 107.0471 | 107.7419 | 111.9603 | 113.8958 | 115.0372 | 114.1935 | 114.938
8 | 100 | 105.3076 | 102.2919 | 103.3776 | 99.5175 | 98.3112 | 94.9337 | 95.1749 | 96.2606
9 | 100 | 100.8121 | 102.4364 | 102.4905 | 104.1689 | 104.7645 | 104.6021 | 103.3027 | 102.274
10 | 100 | 99.0464 | 99.1736 | 100.6993 | 101.4622 | 102.6065 | 104.2594 | 104.4501 | 104.3229
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 101.3633 | 102.7218 | 104.271 | 105.1903 | 105.1156 | 104.8615 | 104.3383 | 104.4812
n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
SD | 0 | 2.6715 | 2.3992 | 2.4728 | 4.6139 | 4.7789 | 5.5271 | 6.0866 | 5.918
SEM | 0 | 0.84481 | 0.75868 | 0.78196 | 1.459 | 1.5112 | 1.7478 | 1.9248 | 1.8714
t | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8331
t x SEM | 0 | 1.5486 | 1.3907 | 1.4334 | 2.6746 | 2.7702 | 3.204 | 3.5283 | 3.4305
Minimum | 100 | 97.0067 | 99.1736 | 100.6993 | 99.5175 | 98.3112 | 94.9337 | 95.1749 | 96.2606
Maksimum | 100 | 105.3076 | 107.0471 | 107.7419 | 111.9603 | 113.8958 | 115.0372 | 114.1935 | 114.938
Bias nedre gr | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57
Bias øvre gr | 102.43 | 102.43 | 102.43 | 102.43 | 102.43 | 102.43 | 102.43 | 102.43 | 102.43
TEA nedre gr | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
TEA øvre gr | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
HDL og holdbarhet ved 15 - 25 C:
Roche har ikke oppgitt holdbarhet for serumprøver ved oppbevaring i romtemperatur, kun holdbarhet ved 2 - 8 C som er satt til 7 dager.
Ved gjennomgang av resultater i MBKs fagnettverksmøte 07.09.2016 ble det tillagt en klinisk vurdering, og vi konkluderte med følgende holdbarhet ved romtemperatur:
2 døgn.
Aase Nilsen, Christina Berg Larsen, Laila Fure
Prøve 1-4 er tatt 3.8.2016. Alle prøvene er sentrifugert 40 min etter prøvetaking og første alliquot er fryst 1 time etter prøvetaking. Prøvene er oppbevart lysebeskyttet på benk gjennom hele forsøket.
Alliquotert og satt lysbeskyttet i frys frem til analysering. Siste alliquot (168 timer) ble ikke fryst, denne ble analysert 168-171 timer etter prøvetaking.
Prøve 1-4 er analysert i batch 10.8.2016