## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd for Medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Utført I perioden: | 21.02.17 - 22.03.17
Kontaktperson: | Ragnhild Heier Skauby: rskauby@ous-hf.no, Camilla K. Uren: camure@ous-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Apolipoprotein A-1
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Apolipoprotein A-1
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
cobas 8000, c702
Hvilken analysemetode er benyttet?
Immunoturbidimetrisk metode
Hvilket reagens er benyttet?
APOAT cobas reagenskit, katalognr 05950686190
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen, kun oppbevaring | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8 | Betingelse 9 | Betingelse 10
Prøverør type | Vacuette (serum)
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 40 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 2 timer | 0 timer | 6 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 168 timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | 80 min
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Apolipoprotein A-1 i romtemperatur (Cobas 8000, 2017) | [9 empty] | CVi | CVbw | BIAS 1/3*CVi | BIAS 1/4*Total | Impresisjon | TE
[12 empty] | 6.5 | 13.4 | 2.1667 | 3.7233 | 3.3 | 7.6117
Tillatt bias | 3.7233 | %, og tillatt totalfeil |  | 7.6117 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9
Timer | 0 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 168 |  | Referansegrenser: |  |  |  | K: 1,1–2,3 g/L
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier | [5 empty] | M: 1,0–2,0 g/L
1 | 2.16 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.21 | 2.18 | 2.19 | 2.3
2 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.4 | 1.36 | 1.38
3 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.93
4 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.2
5 | 1.79 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.76 | 1.78
6 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.52 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 1.59
7 | 1.97 | 1.97 | 2.01 | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.95
8 | 1.66 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | 1.75 | 1.67 | 1.69
9 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.2
10 | 1.38 | 1.4 | 1.37 | 1.4 | 1.41 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.42
11 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1
12 | 1.61 | 1.59 | 1.61 | 1.6 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.63 | 1.73
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [10 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9
1 | 100 | 100.9259 | 100.9259 | 100.9259 | 101.3889 | 100.9259 | 102.3148 | 100.9259 | 101.3889 | 106.4815
2 | 100 | 100.7042 | 101.4085 | 100.7042 | 100.7042 | 100 | 97.8873 | 98.5915 | 95.7746 | 97.1831
3 | 100 | 100 | 100.5291 | 102.1164 | 102.1164 | 101.5873 | 101.5873 | 102.1164 | 102.6455 | 102.1164
4 | 100 | 100.8547 | 101.7094 | 100.8547 | 100.8547 | 100 | 100 | 100.8547 | 100.8547 | 102.5641
5 | 100 | 98.8827 | 99.4413 | 99.4413 | 98.324 | 98.324 | 98.8827 | 99.4413 | 98.324 | 99.4413
6 | 100 | 98.7179 | 97.4359 | 96.1538 | 97.4359 | 96.1538 | 96.7949 | 96.7949 | 98.0769 | 101.9231
7 | 100 | 100 | 102.0305 | 99.4924 | 98.9848 | 98.4772 | 98.9848 | 98.9848 | 98.4772 | 98.9848
8 | 100 | 100 | 101.2048 | 100 | 101.2048 | 101.8072 | 105.4217 | 100.6024 | 101.8072
9 | 100 | 98.3193 | 99.1597 | 100 | 98.3193 | 98.3193 | 97.479 | 98.3193 | 98.3193 | 100.8403
10 | 100 | 101.4493 | 99.2754 | 101.4493 | 102.1739 | 99.2754 | 99.2754 | 98.5507 | 98.5507 | 102.8986
11 | 100 | 99.0196 | 100 | 99.0196 | 100 | 101.9608 | 100 | 100.9804 | 99.0196 | 98.0392
12 | 100 | 98.7578 | 100 | 99.3789 | 98.7578 | 100 | 100 | 98.7578 | 101.2422 | 107.4534
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [10 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.8026 | 100.26 | 99.9614 | 100.0221 | 99.7359 | 99.8857 | 99.5767 | 99.5401 | 101.6296
n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
SD | 0 | 1.0418 | 1.3116 | 1.5182 | 1.6121 | 1.73 | 2.3551 | 1.5168 | 2.0112 | 3.2455
SEM | 0 | 0.30073 | 0.37863 | 0.43827 | 0.46538 | 0.4994 | 0.67986 | 0.43787 | 0.58059 | 0.97856
t | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.8125
t x SEM | 0 | 0.54007 | 0.67998 | 0.78709 | 0.83577 | 0.89687 | 1.2209 | 0.78636 | 1.0427 | 1.7736
Minimum | 100 | 98.3193 | 97.4359 | 96.1538 | 97.4359 | 96.1538 | 96.7949 | 96.7949 | 95.7746 | 97.1831
Maksimum | 100 | 101.4493 | 102.0305 | 102.1164 | 102.1739 | 101.9608 | 105.4217 | 102.1164 | 102.6455 | 107.4534
Bias nedre gr | 96.2767 | 96.2767 | 96.2767 | 96.2767 | 96.2767 | 96.2767 | 96.2767 | 96.2767 | 96.2767 | 96.2767
Bias øvre gr | 103.7233 | 103.7233 | 103.7233 | 103.7233 | 103.7233 | 103.7233 | 103.7233 | 103.7233 | 103.7233 | 103.7233
TEA nedre gr | 92.3883 | 92.3883 | 92.3883 | 92.3883 | 92.3883 | 92.3883 | 92.3883 | 92.3883 | 92.3883 | 92.3883
TEA øvre gr | 107.6117 | 107.6117 | 107.6117 | 107.6117 | 107.6117 | 107.6117 | 107.6117 | 107.6117 | 107.6117 | 107.6117

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Analytten er holdbar i romteperatur på gel i fem døgn. Fem til syv døgn kan godtas i spesielle tilfeller, men over syv døgn kan ikke godtas.
Dato og signatur: | RHS, 07.09.2017
Revidert konklusjon:
Biaskrav opprinnelig satt til 1/3*CVi. Jmfr Anders Åsberg, er Biaskrav: 1/4*Total biologisk variasjon (Gowan's kriterium) også akseptabelt.
Ved å benytte dette kravet, endres konklusjonen til: Analytten er holdbar i romteperatur på gel i 7 døgn.
Dato og signatur: | RHS, 17.10.2017