## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus
Utført I perioden: | 21.01.2020 - 24.01.2020
Kontaktperson: | Solveig Apeland, solveig.apeland@sus.no, 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Eosinofile granulocytter *109/L
Prøvemateriale: | K2EDTA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Eosinofile granulocytter *10^9/L
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex XN, instrument XN5 (masterinstrument)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Fluorescens flowcytometri
Hvilket reagens er benyttet?
Cellpack DCL, Lysecell WDF, Fluorocell WDF.
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering. | Annet:
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Spesielle betingelser
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering.
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Eosinofine granulocytter i kjøleskap
Tillatt bias | 16.77 | %, og tillatt totalfeil |  | 29.15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06
2 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13
3 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.11
4 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17
5 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23
6 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07
7 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.27
8 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08
9 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33
10 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.13
11 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.15
12 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.2
13 | 0.2 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15
14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1
15 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13
16 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.09
17 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.2
18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12
19 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.11
20 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 71.4286 | 100 | 85.7143 | 85.7143 | 100 | 85.7143
2 | 100 | 83.3333 | 100 | 100 | 100 | 91.6667 | 108.3333
3 | 100 | 109.0909 | 118.1818 | 109.0909 | 90.9091 | 127.2727 | 100
4 | 100 | 106.25 | 106.25 | 106.25 | 106.25 | 100 | 106.25
5 | 100 |  | 100 | 100 | 96.2963 | 88.8889 | 85.1852
6 | 100 | 100 | 81.8182 | 90.9091 | 90.9091 | 72.7273 | 63.6364
7 | 100 | 92.8571 | 114.2857 | 103.5714 | 117.8571 | 117.8571 | 96.4286
8 | 100 | 100 | 100 | 85.7143 | 71.4286 | 100 | 114.2857
9 | 100 | 105.8824 | 82.3529 | 97.0588 | 94.1176 | 97.0588 | 97.0588
10 | 100 | 93.3333 | 80 | 86.6667 | 106.6667 | 93.3333 | 86.6667
11 | 100 | 141.6667 | 125 | 100 | 83.3333 | 100 | 125
12 | 100 | 105.5556 | 111.1111 | 122.2222 | 111.1111 | 116.6667 | 111.1111
13 | 100 | 80 | 85 | 80 | 85 | 85 | 75
14 | 100 | 109.0909 | 100 | 90.9091 | 90.9091 | 109.0909 | 90.9091
15 | 100 | 100 | 118.1818 | 118.1818 | 100 | 118.1818 | 118.1818
16 | 100 | 111.1111 | 122.2222 | 111.1111 | 88.8889 | 111.1111 | 100
17 | 100 | 121.0526 | 94.7368 | 89.4737 | 121.0526 | 94.7368 | 105.2632
18 | 100 | 108.3333 | 108.3333 | 91.6667 | 108.3333 | 100 | 100
19 | 100 | 76.9231 | 92.3077 | 76.9231 | 92.3077 | 84.6154 | 84.6154
20 | 100 | 116.6667 | 108.3333 | 100 | 116.6667 | 116.6667 | 116.6667
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 101.7145 | 102.4058 | 97.2732 | 97.8876 | 101.2437 | 98.5153
n | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
SD | 0 | 16.6435 | 13.6181 | 12.1532 | 13.0366 | 13.771 | 15.462
SEM | 0 | 3.8183 | 3.0451 | 2.7175 | 2.9151 | 3.0793 | 3.4574
t | 1.7291 | 1.7341 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291
t x SEM | 0 | 6.6211 | 5.2654 | 4.699 | 5.0405 | 5.3245 | 5.9783
Minimum | 100 | 71.4286 | 80 | 76.9231 | 71.4286 | 72.7273 | 63.6364
Maksimum | 100 | 141.6667 | 125 | 122.2222 | 121.0526 | 127.2727 | 125
Bias nedre gr | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 83.23 | 83.23
Bias øvre gr | 116.77 | 116.77 | 116.77 | 116.77 | 116.77 | 116.77 | 116.77 | 116.77 | 116.77
TEA nedre gr | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 70.85
TEA øvre gr | 129.15 | 129.15 | 129.15 | 129.15 | 129.15 | 129.15 | 129.15 | 129.15 | 129.15

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Batch-metode er brukt til testing av holdbarheten på hematologiske prøver, men denne er modifisert da hematologiske prøver må analyseres i ferskt materiale:
Alle prøvene er tatt samtidig og oppbevart i kjøleskap fram til analysering. Det er 1 prøve per person per oppbevaringstid.
Hver batch ble tatt ut av kjøleskap, blandet 5 min og romtemperert 30 min før analysering.
Denne modifiserte batch-metoden er vurdert som god nok da Sysmex XN-instrumentene er svært stabile
og dag-til-dag variasjon er minimal. Alle prøvene er analysert på samme instrument.
Prøvene er tatt av friske personer.
CVi og CVg er basert på data fra EFLM (Se arkfane "krav")
Alle enkeltindivider (blå punkter) ligger innenfor kravene for tillatt totalfeil (blå linjer), foruten to punkt, fram til og med 72 timer.
Alle gjennomsnitt med konfidensintervall (røde punkter) ligger innenfor kravene for tillatt bias(røde linjer) til og med 72 timer.
Det er viktig å ta i betraktning at rapportering av differensialtelling på pasientprøver består av mer enn utgivelse av tallverdi. Det vil alltid være en visuell vurdering av
scattergram på samtlige prøver med flagging eller celletall over/under medisinsk vurderte grenser. Regelverket i mellomvareløsningen (Extended EPU) er et
viktig verktøy til å vurdere prøven. Dette forsøket er basert på prøver fra friske personer. Erfaringsmessig vil prøver fra en del pasienter (for eksempel pasienter med
infeksjoner, på cellegiftbehandling etc) ha noe mindre stabile leukocytter.
Preanalytiske forhold har stor innvirkning på leukocytter: Det må være korrekt og tilstrekkelig blanding av prøveglass ved prøvetaking, korrekt temperatur ved
oppbevaring og forsendelse.
Selv om eosinofile granulocytter vil være holdbare til 72 timer, vil vi anbefale å utvise stor forsiktighet med autovalidering av disse prøvene.
Det anses som hensiktsmessig å ha en tidsbegrensing i regelverket for autovalidering hvor det dermed blir mulighet for visuell scattergramvurdering av prøven.
Konklusjon:
Eosinofile granulocytter er i vårt forsøk, under optimale forutsetninger (se beskrivelse over) holdbar til og med 72 t.
forutsatt at visuell vurdering av prøvene er gjennomført ved validering når prøven ikke er fersk (> 36 timer).
Vi vil vurdere å ha en noe strengere holdbarhetsgrense enn 72 timer for rutineprøver. Dette for å unngå falske alarmer og feilmeldinger fra andre parametre
som en følge av lang oppbevaringstid før analysering.
Dato og signatur: | 2022-08-19 | Solveig Apeland, fagbioingeniør hematologi, Øyvind Skadberg, avdelingsoverlege.

## Krav
Legge inn:
15 | CVi
65.4 | CVg | Prosent
| ROT av (CVi2 + CVg2) | 67.0981
| I < | 7.5
| B < | 16.7745
| TE< | 29.1495
Kopi fra EFLM database 210811 |  | EFLM Biological Variation