## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd for Medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Utført I perioden: | 21.02.17-22.03.17
Kontaktperson: | Ragnhild Heier Skauby: rskauby@ous-hf.no, Camilla K. Uren: camure@ous-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | FSH
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
FSH
Hvilket instrument er benyttet?
Roche, cobas 8000, e602
Hvilken analysemetode er benyttet?
Heterogen, ikke-konkurrerende immunologisk metode
Hvilket reagens er benyttet?
FSH 11775863122
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen, kun oppbevaring | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8 | Betingelse 9 | Betingelse 10
Prøverør type | Vacuette (serum)
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 60 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 2 timer | 0 timer | 6 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 168 timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | 60 min
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | FSH i romtemperatur (Cobas 8000, 2017) | [9 empty] | Cvi | BIAS | Impressisjon | TE
[12 empty] | 11 | 3.6667 | 5.5 | 12.7417
Tillatt bias | 3.6667 | %, og tillatt totalfeil |  | 12.7417 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9
Timer | 0 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 10.47 | 10.45 | 10.79 | 10.5 | 10.66 | 10.55 | 10.59 | 10.67 | 10.61 | 10.74
2 | 4.46 | 4.47 | 4.55 | 4.5 | 4.6 | 4.59 | 4.58 | 4.63 | 4.48 | 4.56
3 | 45.24 | 45.09 | 45.54 | 44.55 | 45.78 | 45.19 | 45.8 | 46.06 | 46.16 | 46.47
4 | 54.48 | 54.67 | 54.44 | 55.1 | 55.46 | 55.18 | 55.22 | 55.52 | 55.47 | 55.46
5 | 8.47 | 8.53 | 8.49 | 8.45 | 8.52 | 8.33 | 8.3 | 8.3 | 8.29 | 8.4
6 | 7.04 | 7.2 | 7.13 | 7.18 | 7.08 | 7.43 | 7.41 | 7.41 | 7.56 | 7.47
7 | 3.69 | 3.73 | 3.72 | 3.73 | 3.78 | 3.75 | 3.78 | 3.76 | 3.79 | 3.75
8 | 4.49 | 4.52 | 4.51 | 4.54 | 4.53 | 4.54 | 4.47 | 4.6 | 4.49
9 | 3.83 | 3.76 | 3.83 | 3.86 | 3.87 | 3.78 | 3.8 | 3.8 | 3.81 | 3.8
10 | 22.19 | 21.87 | 22.37 | 21.98 | 22.42 | 22.41 | 22.54 | 22.44 | 22.52 | 22.59
11 | 5.74 | 5.73 | 5.8 | 5.64 | 5.75 | 5.76 | 5.69 | 5.75 | 5.7 | 5.75
12 | 4.71 | 4.61 | 4.71 | 4.76 | 4.75 | 4.66 | 4.78 | 4.75 | 4.79 | 4.77
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [10 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9
1 | 100 | 99.809 | 103.0564 | 100.2865 | 101.8147 | 100.7641 | 101.1461 | 101.9102 | 101.3372 | 102.5788
2 | 100 | 100.2242 | 102.0179 | 100.8969 | 103.139 | 102.9148 | 102.6906 | 103.8117 | 100.4484 | 102.2422
3 | 100 | 99.6684 | 100.6631 | 98.4748 | 101.1936 | 99.8895 | 101.2378 | 101.8126 | 102.0336 | 102.7188
4 | 100 | 100.3488 | 99.9266 | 101.138 | 101.7988 | 101.2849 | 101.3583 | 101.909 | 101.8172 | 101.7988
5 | 100 | 100.7084 | 100.2361 | 99.7639 | 100.5903 | 98.3471 | 97.9929 | 97.9929 | 97.8749 | 99.1736
6 | 100 | 102.2727 | 101.2784 | 101.9886 | 100.5682 | 105.5398 | 105.2557 | 105.2557 | 107.3864 | 106.108
7 | 100 | 101.084 | 100.813 | 101.084 | 102.439 | 101.626 | 102.439 | 101.897 | 102.71 | 101.626
8 | 100 | 100.6682 | 100.4454 | 101.1136 | 100.8909 | 101.1136 | 99.5546 | 102.4499 | 100
9 | 100 | 98.1723 | 100 | 100.7833 | 101.0444 | 98.6945 | 99.2167 | 99.2167 | 99.4778 | 99.2167
10 | 100 | 98.5579 | 100.8112 | 99.0536 | 101.0365 | 100.9914 | 101.5773 | 101.1266 | 101.4872 | 101.8026
11 | 100 | 99.8258 | 101.0453 | 98.2578 | 100.1742 | 100.3484 | 99.1289 | 100.1742 | 99.3031 | 100.1742
12 | 100 | 97.8769 | 100 | 101.0616 | 100.8493 | 98.9384 | 101.4862 | 100.8493 | 101.6985 | 101.2739
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [10 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.9347 | 100.8578 | 100.3252 | 101.2949 | 100.871 | 101.0903 | 101.5338 | 101.2979 | 101.7012
n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
SD | 0 | 1.2618 | 0.92092 | 1.1807 | 0.85366 | 1.9744 | 1.9431 | 1.925 | 2.3643 | 1.9136
SEM | 0 | 0.36425 | 0.26585 | 0.34085 | 0.24643 | 0.56995 | 0.56092 | 0.5557 | 0.68251 | 0.57698
t | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.8125
t x SEM | 0 | 0.65416 | 0.47743 | 0.61212 | 0.44256 | 1.0236 | 1.0073 | 0.99797 | 1.2257 | 1.0457
Minimum | 100 | 97.8769 | 99.9266 | 98.2578 | 100.1742 | 98.3471 | 97.9929 | 97.9929 | 97.8749 | 99.1736
Maksimum | 100 | 102.2727 | 103.0564 | 101.9886 | 103.139 | 105.5398 | 105.2557 | 105.2557 | 107.3864 | 106.108
Bias nedre gr | 96.3333 | 96.3333 | 96.3333 | 96.3333 | 96.3333 | 96.3333 | 96.3333 | 96.3333 | 96.3333 | 96.3333
Bias øvre gr | 103.6667 | 103.6667 | 103.6667 | 103.6667 | 103.6667 | 103.6667 | 103.6667 | 103.6667 | 103.6667 | 103.6667
TEA nedre gr | 87.2583 | 87.2583 | 87.2583 | 87.2583 | 87.2583 | 87.2583 | 87.2583 | 87.2583 | 87.2583 | 87.2583
TEA øvre gr | 112.7417 | 112.7417 | 112.7417 | 112.7417 | 112.7417 | 112.7417 | 112.7417 | 112.7417 | 112.7417 | 112.7417

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
FSH er holdbar i syv døgn i romteperatur på gel.
Dato og signatur: | RHS, 07.09.2017