## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd. for Medisinsk Biokjemi, Stavanger Universitetssykehus
Utført I perioden: | 2021-02-01
Kontaktperson: | Kine N. Svendsen, kine.netland.svendsen@sus.no, tlf. 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Fibrinogen
Prøvemateriale: | Citratplasma

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet til fibrinogen i romtemperatur
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex CS2100i fra Siemens
Hvilken analysemetode er benyttet?
Klottingmetode
Hvilket reagens er benyttet?
Dade Thrombin Reagent fra Siemens
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
Ja | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ikke testet transportformer | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Citratglass, 3,2%, Vacuette
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | Umiddelbart | 8 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 48 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Alle prøver er tatt 9. og 10. februar. Sentrifugert, avpipettert og frosset etter 0-48 timer. Alle prøver er analysert den 20. februar.
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | -20 °C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000 G
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 15 min
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Fibrinogen i romtemperatur
Tillatt bias | 4.8 | %, og tillatt totalfeil |  | 13.6 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 4.21 | 4.32 | 4.32 | 4.33 | 4.55 | 4.43
2 | 3.37 | 3.44 | 3.51 | 3.59 | 3.44 | 3.37
3 | Tid 0: 3.12; Tid 3: 3.24; Tid 5: 3.24
4 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.43 | 4.32 | 4.43
5 | 3.18 | 3.37 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
6 | 2.74 | 2.79 | 2.79 | 2.84 | 2.79 | 2.84
7 | 2.95 | 2.95 | 3 | 3.12 | 3.12 | 3.06
8 | 3.92 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.11 | 4.02
9 | 2.43 | 2.53 | 2.5 | 2.53 | 2.57 | 2.5
10 | Tid 0: 3.92; Tid 2: 4.02; Tid 3: 4.11; Tid 4: 4.11; Tid 5: 4.21
11 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.02 | 4.02
12 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.59 | 3.92 | 3.75
13 | Tid 0: 4.21; Tid 2: 4.21; Tid 3: 4.21; Tid 5: 4.21
14 | Tid 0: 4.43; Tid 2: 4.54; Tid 3: 4.43; Tid 4: 4.55; Tid 5: 4.43
15 | Tid 0: 2.74; Tid 2: 2.79; Tid 3: 2.79; Tid 4: 2.79; Tid 5: 2.84
16 | 2.36 | 2.36 | 2.43 | 2.13 | 2.3 | 2.46
17 | 2.61 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65
18 | 2.51 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.75
19 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12
20 | Tid 0: 2.89; Tid 2: 3.06; Tid 3: 3.12; Tid 4: 3.12; Tid 5: 2.95
21 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.83
22 | 2.7 | 2.36 | 2.74 | 2.7 | 2.7 | 2.65
23 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.75
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 102.6128 | 102.6128 | 102.8504 | 108.076 | 105.2257
2 | 100 | 102.0772 | 104.1543 | 106.5282 | 102.0772 | 100
3 | Tid 0: 100; Tid 3: 103.8462; Tid 5: 103.8462
4 | 100 | 100 | 100 | 105.2257 | 102.6128 | 105.2257
5 | 100 | 105.9748 | 108.1761 | 108.1761 | 108.1761 | 108.1761
6 | 100 | 101.8248 | 101.8248 | 103.6496 | 101.8248 | 103.6496
7 | 100 | 100 | 101.6949 | 105.7627 | 105.7627 | 103.7288
8 | 100 | 102.551 | 102.551 | 102.551 | 104.8469 | 102.551
9 | 100 | 104.1152 | 102.8807 | 104.1152 | 105.7613 | 102.8807
10 | Tid 0: 100; Tid 2: 102.551; Tid 3: 104.8469; Tid 4: 104.8469; Tid 5: 107.398
11 | 100 | 100 | 97.7041 | 100 | 102.551 | 102.551
12 | 100 | 100 | 104.5333 | 95.7333 | 104.5333 | 100
13 | Tid 0: 100; Tid 2: 100; Tid 3: 100; Tid 5: 100
14 | Tid 0: 100; Tid 2: 102.4831; Tid 3: 100; Tid 4: 102.7088; Tid 5: 100
15 | Tid 0: 100; Tid 2: 101.8248; Tid 3: 101.8248; Tid 4: 101.8248; Tid 5: 103.6496
16 | 100 | 100 | 102.9661 | 90.2542 | 97.4576 | 104.2373
17 | 100 | 100 | 101.5326 | 101.5326 | 101.5326 | 101.5326
18 | 100 | 106.3745 | 106.3745 | 106.3745 | 106.3745 | 109.5618
19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | Tid 0: 100; Tid 2: 105.8824; Tid 3: 107.9585; Tid 4: 107.9585; Tid 5: 102.0761
21 | 100 | 93.6224 | 95.6633 | 100 | 100 | 97.7041
22 | 100 | 87.4074 | 101.4815 | 100 | 100 | 98.1481
23 | 100 | 95.6633 | 100 | 95.6633 | 93.6224 | 95.6633
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 100.1308 | 102.1314 | 102.0388 | 102.9785 | 102.5133
n | 23 | 17 | 22 | 23 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 4.5553 | 2.7707 | 4.2597 | 3.6388 | 3.3785
SEM | 0 | 1.1048 | 0.59071 | 0.88821 | 0.79404 | 0.70446
t | 1.7171 | 1.7459 | 1.7207 | 1.7171 | 1.7247 | 1.7171
t x SEM | 0 | 1.9289 | 1.0165 | 1.5252 | 1.3695 | 1.2097
Minimum | 100 | 87.4074 | 95.6633 | 90.2542 | 93.6224 | 95.6633
Maksimum | 100 | 106.3745 | 108.1761 | 108.1761 | 108.1761 | 109.5618
Bias nedre gr | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2
Bias øvre gr | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
TEA nedre gr | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
TEA øvre gr | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Alle 0-prøver er først analysert, og så avpipettert og frosset, senere tint og analysert. Det var ingen differanse i disse to analyseringene.
Frysingen har derfor ingen effekt på selve resultatene.
Noen verdier mangler. Dette er fordi det av enkelte pasienter ble tatt færre prøver pga vanskelig prøvetaking.
Kravene fra tillatt bias og tillatt totalfeil er funnet fra Westgards database over ønskelig biologisk variasjon.
Alle enkeltverdier (blå punkter) ligger innenfor kravene for tillatt totalfeil (blå linjer).
Alle gjennomsnittsverdier (røde punkter) med konfindensintervall er innenfor kravene for tillatt bias (røde linjer).
Konklusjon:
Holdbarheten til fibrinogen kan settes til 48 timer
Dato og signatur: 23/8-21, Kine N. Svendsen (fagbioingeniør) & Øyvind Skadberg (avdelingsoverlege).