## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Laboratoriemedisin UNN Tromsø
Utført I perioden: | 21.09.2017 - 30.01.2018
Kontaktperson: | Raymond.Jakobsen@unn.no Tlf 77628109
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Laktat
Prøvemateriale: | Natriumheparin fullblod

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet laktat oppbevart i isbad
Komponent | Laktat
Hvilket instrument er benyttet?
Radiometer ABL 90 Flex
Hvilken analysemetode er benyttet?
Amperiometri
Hvilket reagens er benyttet?
Sensorkassett Ref 946-008, reagenspakke Ref 944157
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
x | ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen, kun oppbevaring | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | BD Vacutainer 4,0 mL (ref 367869)
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) |  | 10 minutter | 20 minutter | 30 minutter | 45 minutter | 60 minutter
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi) | Prøverør oppbevart i isbad under hele forsøket
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | B-Laktat, oppbevart i isbad
Tillatt bias | 8 | %, og tillatt totalfeil |  | 30.4 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Minutter | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3
3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6
6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7
7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7
8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
10 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2
11 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
12 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
13 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
14 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2
16 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
18 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8
19 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
20 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112.5 | 112.5
2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 108.3333
3 | 100 | 100 | 104.1667 | 104.1667 | 104.1667 | 104.1667
4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120
6 | 100 | 100 | 100 | 116.6667 | 116.6667 | 116.6667
7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 116.6667 | 116.6667
8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 111.1111 | 111.1111
9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 112.5 | 112.5
10 | 100 | 103.2258 | 100 | 100 | 100 | 103.2258
11 | 100 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 128.5714 | 128.5714
12 | 100 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103
13 | 100 | 109.0909 | 109.0909 | 109.0909 | 109.0909 | 109.0909
14 | 100 | 100 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111
15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109.0909 | 109.0909
16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | 100 | 102.0619 | 101.0309 | 101.0309 | 101.0309 | 101.0309
19 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
20 | 100 | 103.5714 | 103.5714 | 103.5714 | 103.5714 | 107.1429
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 102.9618 | 103.5628 | 105.3962 | 109.2039 | 109.9604
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 6.3565 | 6.5754 | 7.8498 | 8.7885 | 8.2579
SEM | 0 | 1.4214 | 1.4703 | 1.7553 | 1.9652 | 1.8465
t | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291
t x SEM | 0 | 2.4577 | 2.5424 | 3.0351 | 3.3981 | 3.1929
Minimum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Maksimum | 100 | 125 | 125 | 125 | 128.5714 | 128.5714
Bias nedre gr | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
Bias øvre gr | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
TEA nedre gr | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6
TEA øvre gr | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Laktat viste rask stigning etter prøvetaking ved oppbevaring i romtemperatur (22 garder celsius). Av praktiske årsaker ønsket vi derfor å teste
holdbarhet ved nedkjøling av prøver. NB! Prøvene ble plassert i plast-engangsbeger med vann og isbiter. Ved lang oppbevaring må man etterfylle med isbiter.
Konklusjon:
Laktat i natriumheparin fullblod er holdbar i 60 minutter etter prøvetaking gitt at prøveglassene oppbevares i isbad
Dato og signatur: | 02.02.2019 Raymond Jakobsen