## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for Medisinsk Biokjemi, Stavanger Universitetssykehus
Utført I perioden: | 04.05.17 - 01.12.17
Kontaktperson: | Kristina Ravnås Hansen (kristina.ravnas.hansen@sus.no), Dag Sande (dag.sande@sus.no); Øyvind Skadberg (oyvind.skadberg@sus.no)
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Homocystein
Prøvemateriale: | Heparinplasma

## Beskrivelse av betingelser
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Komponent | Homocystein
Hvilket instrument er benyttet?
Xevo
Hvilken analysemetode er benyttet?
LC-MS/MS
Hvilket reagens er benyttet?
Se metodebeskrivelse EQS ID 3057 (kvalitetshåndbok SUS)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Vacuette LH Lithium Heparin
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | Innen 30 min
Tid fra prøvetaking til analysering (timer) | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 168
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | Sentrifugert kun en gang
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur | Romtemperatur | Romtemperatur | Romtemperatur | Romtemperatur | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur | Kjøleskap | Kjøleskap | Kjøleskap | Kjøleskap | Kjøleskap
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 4000
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 7
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | -
pH | -
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | -
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -
Andre betingelser (oppgi) | Plasma skilt fra blodlegemene inne 30 min etter prøvetaking.
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Beregninger
HCY uten gel |  |  | Resultater | [19 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [19 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8.63% |  | 15.48% | 1.0526 |  | 1.8881 | 12.1969 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 0 | 1 | 17.191 | 8.316 | 14.147 | 16.109 | 11.242 | 35.382 | 5.107 | 12.932 | 8.664 | 12.508 | 6.376 | 11.966 | 6.275 | 8.931 | 6.385 | 7.618 | 6.599 | 8.598 | 27.395 |  | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 17.191 | 8.316 | 14.147 | 16.109 | 11.242 | 35.382 | 5.107 | 12.932 | 8.664 | 12.508 | 6.376 | 11.966 | 6.275 | 8.931 | 6.385 | 7.618 | 6.599 | 8.598 | 27.395 | 0 | [7 empty] | 17.191 | 8.316 | 14.147 | 16.109 | 11.242 | 35.382 | 5.107 | 12.932 | 8.664 | 12.508 | 6.376 | 11.966 | 6.275 | 8.931 | 6.385 | 7.618 | 6.599 | 8.598 | 27.395 | 0
Tid 1 | 24 | 1 | 17.647 | 8.572 | 14.664 | 16.542 | 11.379 | 35.816 | 5.241 | 13.177 | 8.67 | 12.619 | 6.716 | 12.17 | 6.447 | 9.129 | 6.505 | 7.648 | 6.432 | 8.466 | 27.568 |  | 1.623% | 0.7138% | 0% | 0.193 | 0.074693 | 0% | 1 | 19 | Tid 1 | 2.653% | 3.078% | 3.654% | 2.688% | 1.219% | 1.227% | 2.624% | 1.895% | 0.06925% | 0.8874% | 5.332% | 1.705% | 2.741% | 2.217% | 1.879% | 0.3938% | -2.531% | -1.535% | 0.6315% |  | 15.48% | 8.63% | -8.63% | -15.48% | 1.623% | 0.8648% | -0.090495 | 0.456 | 0.256 | 0.517 | 0.433 | 0.137 | 0.434 | 0.134 | 0.245 | 0.006 | 0.111 | 0.34 | 0.204 | 0.172 | 0.198 | 0.12 | 0.03 | -0.167 | -0.132 | 0.173 |  | 1.8881 | 1.0526 | -1.0526 | -1.8881 | 0.193 | 0.090495
Tid 2 | 48 | 1 | 17.246 | 8.451 | 14.502 | 16.435 | 11.333 | 36.61 | 5.268 | 12.934 | 8.672 | 12.22 | 6.47 | 12.094 | 6.306 | 9.141 | 6.542 | 7.735 | 6.465 | 8.642 | 27.379 |  | 1.027% | 0.6142% | 0% | 0.14232 | 0.11945 | 0% | 1 | 19 | Tid 2 | 0.3199% | 1.623% | 2.509% | 2.024% | 0.8095% | 3.471% | 3.153% | 0.01547% | 0.09234% | -2.303% | 1.474% | 1.07% | 0.494% | 2.351% | 2.459% | 1.536% | -2.031% | 0.5117% | -0.0584% |  | 15.48% | 8.63% | -8.63% | -15.48% | 1.027% | 0.7442% | -0.14472 | 0.055 | 0.135 | 0.355 | 0.326 | 0.091 | 1.228 | 0.161 | 0.002 | 0.008 | -0.288 | 0.094 | 0.128 | 0.031 | 0.21 | 0.157 | 0.117 | -0.134 | 0.044 | -0.016 |  | 1.8881 | 1.0526 | -1.0526 | -1.8881 | 0.14232 | 0.14472
Tid 3 | 72 | 1 | 17.444 | 8.398 | 14.517 | 16.505 | 11.314 | 36.55 | 5.149 | 12.993 | 8.62 | 12.37 | 6.433 | 12.118 | 6.415 | 9.022 | 6.612 | 7.761 | 6.525 |  | 27.647 |  | 1.211% | 0.5446% | 0% | 0.18056 | 0.11634 | 0% | 1 | 18 | Tid 3 | 1.472% | 0.9861% | 2.615% | 2.458% | 0.6405% | 3.301% | 0.8224% | 0.4717% | -0.5078% | -1.103% | 0.894% | 1.27% | 2.231% | 1.019% | 3.555% | 1.877% | -1.121% |  | 0.9199% |  | 15.48% | 8.63% | -8.63% | -15.48% | 1.211% | 0.6605% | -0.1411 | 0.253 | 0.082 | 0.37 | 0.396 | 0.072 | 1.168 | 0.042 | 0.061 | -0.044 | -0.138 | 0.057 | 0.152 | 0.14 | 0.091 | 0.227 | 0.143 | -0.074 |  | 0.252 |  | 1.8881 | 1.0526 | -1.0526 | -1.8881 | 0.18056 | 0.1411
Tid 4 | 96 | 1 | 17.758 | 8.531 | 14.268 | 16.322 | 11.276 | 35.657 | 5.132 | 12.746 | 8.499 | 12.269 | 6.424 | 11.785 | 6.26 | 9.002 | 6.376 | 7.604 | 6.339 |  | 27.213 |  | -0.042% | 0.7022% | 0% | 0.017667 | 0.086683 | 0% | 1 | 18 | Tid 4 | 3.298% | 2.585% | 0.8553% | 1.322% | 0.3024% | 0.7772% | 0.4895% | -1.438% | -1.904% | -1.911% | 0.7528% | -1.513% | -0.239% | 0.795% | -0.141% | -0.1838% | -3.94% |  | -0.6644% |  | 15.48% | 8.63% | -8.63% | -15.48% | -0.042% | 0.8516% | -0.10513 | 0.567 | 0.215 | 0.121 | 0.213 | 0.034 | 0.275 | 0.025 | -0.186 | -0.165 | -0.239 | 0.048 | -0.181 | -0.015 | 0.071 | -0.009 | -0.014 | -0.26 |  | -0.182 |  | 1.8881 | 1.0526 | -1.0526 | -1.8881 | 0.017667 | 0.10513
Tid 5 | 168 | 1 | 16.765 | 7.833 | 13.976 | 15.072 | 11.214 | 35.447 | 5.34 | 13.34 | 8.086 | 12.378 | 6.697 | 12.009 | 6.272 | 8.907 | 6.577 | 7.747 | 6.558 | 8.086 | 27.538 |  | -0.6457% | 1.406% | 0% | -0.099947 | 0.14373 | 0% | 1 | 19 | Tid 5 | -2.478% | -5.808% | -1.209% | -6.437% | -0.2491% | 0.1837% | 4.562% | 3.155% | -6.671% | -1.039% | 5.035% | 0.3594% | -0.04781% | -0.2687% | 3.007% | 1.693% | -0.6213% | -5.955% | 0.522% |  | 15.48% | 8.63% | -8.63% | -15.48% | -0.6457% | 1.704% | -0.17414 | -0.426 | -0.483 | -0.171 | -1.037 | -0.028 | 0.065 | 0.233 | 0.408 | -0.578 | -0.13 | 0.321 | 0.043 | -0.003 | -0.024 | 0.192 | 0.129 | -0.041 | -0.512 | 0.143 |  | 1.8881 | 1.0526 | -1.0526 | -1.8881 | -0.099947 | 0.17414
Tid 6 | [28 empty] | #DIV/0! | 0 | Tid 6
Tid 7 | [28 empty] | #DIV/0! | 0 | Tid 7
[29 empty] | #DIV/0! | 0
[29 empty] | #DIV/0! | 0
[29 empty] | #DIV/0! | 0
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.

## Bakgrunnsdata
8.8 | 8.84 | 8.69 | 8.45 | 7.54 | 8.37 | 6.89 | 2.21
6.22 | 6.09 | 6.21 | 6.22 | 5.19 | 3.11 | 1.97 | 1.04
4.77 | 4.74 | 4.74 | 4.68 | 3.75 | 3.09 | 1.68 | 1.19
14.4 | 13.34 | 13.93 | 13.71 | 12.48 | 6.46 | 8.3 | 3.94
4.23 | 4.27 | 4.28 | 4.12 | 3.13 | 2.36 | 1.27 | 1.18
22.79 | 22.73 | 21.95 | 20.69 | 17.66 | 9.31 | 6.84 | 2.69
5.59 | 5.57 | 5.47 | 5.43 | 5.51 | 3.07 | 2.47 | 1.97
9.37 | 9.3 | 9.24 | 9.26 | 8.88 | 5.49 | 8.16 | 1.81
39.59 | 39.75 | 38.3 | 38.41 | 31.12 | 24.17 | 22.24 | 9.86
3.73 | 3.82 | 3.74 | 3.64 | 2.77 | 1.63 | 0.861 | 0.726
11 | 11.4 | 11 | 9.3 | 9.5 | 6.3693 | 6.0654 | 2.3769
13 | 12.6 | 12 | 12.1 | 11.7 | 6.7128 | 7.5088 | 2.9133
15 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11.2 | 7.7349 | 8.1854 | 3.2656
17 | 17 | 16.5 | 15 | 14.9 | 9.9436 | 7.4068 | 4.1827
19 | 18.3 | 17 | 16 | 15.3 | 9.3044 | 9.5604 | 4.0473
21 | 20.2 | 18.5 | 18 | 17.6 | 12.4675 | 10.8973 | 4.2976
23 | 22 | 22.2 | 20.1 | 19.3 | 12.5106 | 12.4727 | 5.3687
25 | 25.1 | 24.9 | 24 | 19.6 | 14.4981 | 12.769 | 5.6497
27 | 26 | 25.8 | 25.2 | 22 | 15.746 | 14.1103 | 5.9364
29.4 | 29 | 28.5 | 28 | 21.8 | 16.368 | 14.6488 | 6.4933
Ikke skriv I dette arket!

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Etter prøvetaking og sentrifugering er prøvematerialet avpipettert og oppbevart på polysteren glass i kjøleskap i 7 dager.
Hver prøve er satt opp til analysering sammen med vanlige rutineprøver etter 0 timer, 24 timer, 48 timer, 72 timer, 96 timer og 168 timer.
Holdbarhetsundersøkelsen er utført med avpipettering fra originalrør til analysering på angitte tidspunkt og analysert samme dag.
Vi har ikke frosset ned og analysert samlet sammen med frosset nullprøve.
Mulig at et slikt oppsett ville gitt enda bedre resultater (uten dag til dag variasjon).
Undersøkelse er basert på tall til ønskelig bias og totalfeil fra RICOS sin tabell 1/12-17
(Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, derived from intra- and inter-individual biologic variation)
Konklusjon:
Homocystein i avpipettert heparinplasma er holdbar i syv døgn i kjølekap.
Dato og signatur: 14/12-2017 Kristina Ravnås Hansen