## SHBG
SHBG |  |  | Resultater | [11 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [11 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 10% |  | 16.6% | 6.3967 |  | 10.6185 | 63.9667 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 44.4 | 87.6 | 49.3 | 41 | 95.1 | 77.7 | 46 | 99.9 | 57.7 | 52 | 48.2 | 68.7 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 44.4 | 87.6 | 49.3 | 41 | 95.1 | 77.7 | 46 | 99.9 | 57.7 | 52 | 48.2 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 44.4 | 87.6 | 49.3 | 41 | 95.1 | 77.7 | 46 | 99.9 | 57.7 | 52 | 48.2 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 48 t kjøl | 1 | 48.8 | 80.7 | 50.1 | 40.5 | 91.2 |  | 45.7 | 99.1 | 60.5 | 59.9 | 50.4 | 76.3 | 2.959% | 3.8% | 0% | 1.2091 | 2.4474 | 0% | 1 | 11 | Tid 1 | 1: 9.91%; 2: -7.877%; 3: 1.623%; 4: -1.22%; 5: -4.101%; 7: -0.6522%; 8: -0.8008%; 9: 4.853%; 10: 15.19%; 11: 4.564%; 12: 11.06% | 16.6% | 10% | -10% | -16.6% | 2.959% | 4.671% | -3.0087 | 4.4 | -6.9 | 0.8 | -0.5 | -3.9 |  | -0.3 | -0.8 | 2.8 | 7.9 | 2.2 | 7.6 | [8 empty] | 10.6185 | 6.3967 | -6.3967 | -10.6185 | 1.2091 | 3.0087
Tid 2 | 72 t kjøl | 1 | 48.3 | 86 | 55.8 | 39.7 |  | 75.5 | 44.1 | 104.5 | 60.6 | 55.1 | 48 | 79.1 | 3.666% | 3.678% | 0% | 2.2 | 2.2151 | 0% | 1 | 11 | Tid 2 | 1: 8.784%; 2: -1.826%; 3: 13.18%; 4: -3.171%; 6: -2.831%; 7: -4.13%; 8: 4.605%; 9: 5.026%; 10: 5.962%; 11: -0.4149%; 12: 15.14% | 16.6% | 10% | -10% | -16.6% | 3.666% | 4.521% | -2.7231 | 3.9 | -1.6 | 6.5 | -1.3 |  | -2.2 | -1.9 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | -0.2 | 10.4 | [8 empty] | 10.6185 | 6.3967 | -6.3967 | -10.6185 | 2.2 | 2.7231
Tid 3 | 96 t kjøl | 1 | 46.2 |  | 47.4 | 44.3 |  | 74.4 | 44.2 | 101.9 | 55.4 | 54.3 | 45.8 | 67.8 | -0.3762% | 2.691% | 0% | -0.32 | 1.3933 | 0% | 1 | 10 | Tid 3 | 1: 4.054%; 3: -3.854%; 4: 8.049%; 6: -4.247%; 7: -3.913%; 8: 2.002%; 9: -3.986%; 10: 4.423%; 11: -4.979%; 12: -1.31% | 16.6% | 10% | -10% | -16.6% | -0.3762% | 3.321% | -1.7194 | 1.8 |  | -1.9 | 3.3 |  | -3.3 | -1.8 | 2 | -2.3 | 2.3 | -2.4 | -0.9 | [8 empty] | 10.6185 | 6.3967 | -6.3967 | -10.6185 | -0.32 | 1.7194
Tid 4 | 120t kjøl | 1 | 47.5 | 84.1 | 47.7 | 36 |  | 67.9 | 44 | 100.2 | 59.7 | 55.8 | 46.5 | 75.7 | -1.062% | 4.131% | 0% | -0.67273 | 2.5333 | 0% | 1 | 11 | Tid 4 | 1: 6.982%; 2: -3.995%; 3: -3.245%; 4: -12.2%; 6: -12.61%; 7: -4.348%; 8: 0.3003%; 9: 3.466%; 10: 7.308%; 11: -3.527%; 12: 10.19% | 16.6% | 10% | -10% | -16.6% | -1.062% | 5.078% | -3.1143 | 3.1 | -3.5 | -1.6 | -5 |  | -9.8 | -2 | 0.3 | 2 | 3.8 | -1.7 | 7 | [8 empty] | 10.6185 | 6.3967 | -6.3967 | -10.6185 | -0.67273 | 3.1143
Tid 5 | 144 kjøl | 1 | 47.7 | 89.2 | 53.8 | 43.6 |  | 72.8 |  |  |  | 50 |  |  | 2.429% | 5.219% | 0% | 0.85 | 2.9463 | 0% | 1 | 6 | Tid 5 | 1: 7.432%; 2: 1.826%; 3: 9.128%; 4: 6.341%; 6: -6.306%; 10: -3.846% | 16.6% | 10% | -10% | -16.6% | 2.429% | 6.658% | -3.7585 | 3.3 | 1.6 | 4.5 | 2.6 |  | -4.9 |  |  |  | -2 | [10 empty] | 10.6185 | 6.3967 | -6.3967 | -10.6185 | 0.85 | 3.7585
Tid 6 | 168 t | 1 | [6 empty] | 51.9 | 106.2 | 62.3 | 54.2 | 41.5 | 73.2 | 3.998% | 7.593% | 0% | 2.8 | 4.0065 | 0% | 1 | 6 | Tid 6 | 7: 12.83%; 8: 6.306%; 9: 7.972%; 10: 4.231%; 11: -13.9%; 12: 6.55% | 16.6% | 10% | -10% | -16.6% | 3.998% | 9.686% | -5.1111 | [6 empty] | 5.9 | 6.3 | 4.6 | 2.2 | -6.7 | 4.5 | [8 empty] | 10.6185 | 6.3967 | -6.3967 | -10.6185 | 2.8 | 5.1111
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,25xCVtb.
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on E7: Anne-Mette Ruud Grønvold: Slenger (72,7) ekskludert
Note on J9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert
Note on K9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert
Note on L9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert
Note on N9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert
Note on O9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert

## Prolaktin
Prolaktin |  |  | Resultater | [11 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [11 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 8.4% |  | 24.9% | 21.6944 |  | 64.3084 | 258.2667 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 292.2 | 401.4 | 304.1 | 302.6 | 197.9 | 266.1 | 406.7 | 151.6 | 211.6 | 194.7 | 152.1 | 218.2 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 292.2 | 401.4 | 304.1 | 302.6 | 197.9 | 266.1 | 406.7 | 151.6 | 211.6 | 194.7 | 152.1 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 292.2 | 401.4 | 304.1 | 302.6 | 197.9 | 266.1 | 406.7 | 151.6 | 211.6 | 194.7 | 152.1 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 48 t kjøl | 1 | 286.6 | 426 | 305.8 | 311.4 | 190.1 | 251.6 | 386.9 | 153.1 | 200 | 191.4 | 160.3 | 213.7 | -0.7865% | 2.09% | 0% | -1.8583 | 6.2009 | 0% | 1 | 12 | Tid 1 | -1.916% | 6.129% | 0.559% | 2.908% | -3.941% | -5.449% | -4.868% | 0.9894% | -5.482% | -1.695% | 5.391% | -2.062% | [8 empty] | 24.9% | 8.4% | -8.4% | -24.9% | -0.7865% | 2.561% | -7.5997 | -5.6 | 24.6 | 1.7 | 8.8 | -7.8 | -14.5 | -19.8 | 1.5 | -11.6 | -3.3 | 8.2 | -4.5 | [8 empty] | 64.3084 | 21.6944 | -21.6944 | -64.3084 | -1.8583 | 7.5997
Tid 2 | 72 t kjøl | 1 | 296.6 | 406.5 | 300.8 | 303.7 | 188.4 | 251.4 | 403 | 152 | 199.6 | 193.3 | 166.8 | 211 | -0.7451% | 2.154% | 0% | -2.175 | 4.2371 | 0% | 1 | 12 | Tid 2 | 1.506% | 1.271% | -1.085% | 0.3635% | -4.8% | -5.524% | -0.9098% | 0.2639% | -5.671% | -0.7191% | 9.665% | -3.3% | [8 empty] | 24.9% | 8.4% | -8.4% | -24.9% | -0.7451% | 2.64% | -5.1929 | 4.4 | 5.1 | -3.3 | 1.1 | -9.5 | -14.7 | -3.7 | 0.4 | -12 | -1.4 | 14.7 | -7.2 | [8 empty] | 64.3084 | 21.6944 | -21.6944 | -64.3084 | -2.175 | 5.1929
Tid 3 | 96 t kjøl | 1 | 275.7 | 411.5 | 291.3 | 305.2 | 187.6 | 253.3 | 400.5 | 151.9 | 204.3 | 192.6 | 159 | 217.4 | -1.515% | 1.68% | 0% | -4.075 | 4.3092 | 0% | 1 | 12 | Tid 3 | -5.647% | 2.516% | -4.209% | 0.8592% | -5.205% | -4.81% | -1.524% | 0.1979% | -3.45% | -1.079% | 4.536% | -0.3666% | [8 empty] | 24.9% | 8.4% | -8.4% | -24.9% | -1.515% | 2.059% | -5.2813 | -16.5 | 10.1 | -12.8 | 2.6 | -10.3 | -12.8 | -6.2 | 0.3 | -7.3 | -2.1 | 6.9 | -0.8 | [8 empty] | 64.3084 | 21.6944 | -21.6944 | -64.3084 | -4.075 | 5.2813
Tid 4 | 120t kjøl | 1 | 288 | 406.3 | 297.8 | 302.5 | 188 | 256.8 | 409.1 | 156 | 201.1 | 194.6 | 157.6 | 217.7 | -0.7461% | 1.441% | 0% | -1.975 | 3.0667 | 0% | 1 | 12 | Tid 4 | -1.437% | 1.221% | -2.072% | -0.03305% | -5.003% | -3.495% | 0.5901% | 2.902% | -4.962% | -0.05136% | 3.616% | -0.2291% | [8 empty] | 24.9% | 8.4% | -8.4% | -24.9% | -0.7461% | 1.766% | -3.7585 | -4.2 | 4.9 | -6.3 | -0.1 | -9.9 | -9.3 | 2.4 | 4.4 | -10.5 | -0.1 | 5.5 | -0.5 | [8 empty] | 64.3084 | 21.6944 | -21.6944 | -64.3084 | -1.975 | 3.7585
Tid 5 | 144 kjøl | 1 | 274.9 | 424.4 | 293.4 | 318.4 | 192.3 | 253.9 |  |  |  | 197.8 |  |  | -0.6157% | 3.502% | 0% | -0.55714 | 11.1388 | 0% | 1 | 7 | Tid 5 | 1: -5.921%; 2: 5.73%; 3: -3.519%; 4: 5.221%; 5: -2.83%; 6: -4.585%; 10: 1.592% | 24.9% | 8.4% | -8.4% | -24.9% | -0.6157% | 4.41% | -14.0263 | -17.3 | 23 | -10.7 | 15.8 | -5.6 | -12.2 |  |  |  | 3.1 | [10 empty] | 64.3084 | 21.6944 | -21.6944 | -64.3084 | -0.55714 | 14.0263
Tid 6 | 168 t kjøl | 1 | [6 empty] | 414.8 | 151.7 | 199.2 | 193.9 | 157 | 206.3 | -1.074% | 3.115% | 0% | -2 | 6.9962 | 0% | 1 | 6 | Tid 6 | 7: 1.992%; 8: 0.06596%; 9: -5.86%; 10: -0.4109%; 11: 3.222%; 12: -5.454% | 24.9% | 8.4% | -8.4% | -24.9% | -1.074% | 3.973% | -8.925 | [6 empty] | 8.1 | 0.1 | -12.4 | -0.8 | 4.9 | -11.9 | [8 empty] | 64.3084 | 21.6944 | -21.6944 | -64.3084 | -2 | 8.925
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
[21 empty] | #DIV/0! | 0
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,25xCVtb.
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on J9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert
Note on K9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert
Note on L9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert
Note on N9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert
Note on O9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert

## Østradiol
Østradiol |  |  | Resultater | [8 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [8 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 31 | 32 | 33 | 36 | 5% |  | 17% | 0.0204 |  | 0.06936 | 0.408 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 0.206 | 0.505 | 0.363 | 0.158 | 0.242 | 0.343 | 0.65 | 0.777 | 0.428 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 0.206 | 0.505 | 0.363 | 0.158 | 0.242 | 0.343 | 0.65 | 0.777 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.206 | 0.505 | 0.363 | 0.158 | 0.242 | 0.343 | 0.65 | 0.777 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 48 t kjøl | 1 | 0.218 | 0.476 | 0.332 | 0.17 | 0.228 | 0.357 | 0.658 | 0.794 | 0.425 | 0.01688% | 3.496% | 0% | -0.0015556 | 0.011642 | 0% | 1 | 9 | Tid 1 | 1: 5.825%; 2: -5.743%; 3: -8.54%; 4: 7.595%; 5: -5.785%; 6: 4.082%; 7: 1.231%; 8: 2.188%; 9: -0.7009% | 17% | 5% | -5% | -17% | 0.01688% | 4.335% | -0.014437 | 0.012 | -0.029 | -0.031 | 0.012 | -0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.017 | -0.003 | [11 empty] | 0.06936 | 0.0204 | -0.0204 | -0.06936 | -0.0015556 | 0.014437
Tid 2 | 72 t kjøl | 1 | 0.202 | 0.51 | 0.318 | 0.166 | 0.246 | 0.335 | 0.66 | 0.782 | 0.416 | -1.065% | 3.042% | 0% | -0.0041111 | 0.010571 | 0% | 1 | 9 | Tid 2 | 1: -1.942%; 2: 0.9901%; 3: -12.4%; 4: 5.063%; 5: 1.653%; 6: -2.332%; 7: 1.538%; 8: 0.6435%; 9: -2.804% | 17% | 5% | -5% | -17% | -1.065% | 3.772% | -0.013109 | -0.004 | 0.005 | -0.045 | 0.008 | 0.004 | -0.008 | 0.01 | 0.005 | -0.012 | [11 empty] | 0.06936 | 0.0204 | -0.0204 | -0.06936 | -0.0041111 | 0.013109
Tid 3 | 96 t kjøl | 1 | 0.211 | 0.541 | 0.33 |  | 0.25 | 0.349 | 0.612 | 0.789 | 0.4 | -0.6655% | 3.833% | 0% | -0.004 | 0.017456 | 0% | 1 | 8 | Tid 3 | 1: 2.427%; 2: 7.129%; 3: -9.091%; 5: 3.306%; 6: 1.749%; 7: -5.846%; 8: 1.544%; 9: -6.542% | 17% | 5% | -5% | -17% | -0.6655% | 4.783% | -0.021787 | 0.005 | 0.036 | -0.033 |  | 0.008 | 0.006 | -0.038 | 0.012 | -0.028 | [11 empty] | 0.06936 | 0.0204 | -0.0204 | -0.06936 | -0.004 | 0.021787
Tid 4 | 120t kjøl | 1 | 0.212 | 0.511 | 0.342 | 0.154 | 0.239 | 0.325 | 0.634 | 0.809 | 0.394 | -1.888% | 2.526% | 0% | -0.0057778 | 0.011998 | 0% | 1 | 9 | Tid 4 | 1: 2.913%; 2: 1.188%; 3: -5.785%; 4: -2.532%; 5: -1.24%; 6: -5.248%; 7: -2.462%; 8: 4.118%; 9: -7.944% | 17% | 5% | -5% | -17% | -1.888% | 3.133% | -0.014879 | 0.006 | 0.006 | -0.021 | -0.004 | -0.003 | -0.018 | -0.016 | 0.032 | -0.034 | [11 empty] | 0.06936 | 0.0204 | -0.0204 | -0.06936 | -0.0057778 | 0.014879
Tid 5 | 144 kjøl | 1 | 0.2 | 0.514 | 0.343 | 0.17 | 0.236 | 0.347 | 0.677 | 0.749 | 0.402 | -0.6536% | 2.862% | 0% | -0.0037778 | 0.011541 | 0% | 1 | 9 | Tid 5 | 1: -2.913%; 2: 1.782%; 3: -5.51%; 4: 7.595%; 5: -2.479%; 6: 1.166%; 7: 4.154%; 8: -3.604%; 9: -6.075% | 17% | 5% | -5% | -17% | -0.6536% | 3.549% | -0.014312 | -0.006 | 0.009 | -0.02 | 0.012 | -0.006 | 0.004 | 0.027 | -0.028 | -0.026 | [11 empty] | 0.06936 | 0.0204 | -0.0204 | -0.06936 | -0.0037778 | 0.014312
Tid 6 | 168 t kjøl | 1 | [5 empty] | 0.34 | 0.638 | 0.761 | 0.41 | -2.246% | 1.652% | 0% | -0.01225 | 0.0078274 | 0% | 1 | 4 | Tid 6 | 6: -0.8746%; 7: -1.846%; 8: -2.059%; 9: -4.206% | 17% | 5% | -5% | -17% | -2.246% | 2.234% | -0.010585 | [5 empty] | -0.003 | -0.012 | -0.016 | -0.018 | [11 empty] | 0.06936 | 0.0204 | -0.0204 | -0.06936 | -0.01225 | 0.010585
[18 empty] | #DIV/0! | 0
[18 empty] | #DIV/0! | 0
[18 empty] | #DIV/0! | 0
[18 empty] | #DIV/0! | 0
[6 empty] | 0.195 | 0.17 | [43 empty] | 0.037 | -0.072
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,25xCVtb.
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on G7: Anne-Mette Ruud Grønvold: Slenger (0,19) ekskludert

## Progesteron
Progesteron |  |  | Resultater | [6 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [6 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 121 | 122 | 123 | 31 | 32 | 33 | 36 | 20.3% |  | 36.5% | 5.3389 |  | 9.5995 | 26.3 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 13.2 | 35 | 34.2 | 0.7 | 73.3 | 27.1 | 0.6 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 13.2 | 35 | 34.2 | 0.7 | 73.3 | 27.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 13.2 | 35 | 34.2 | 0.7 | 73.3 | 27.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 48 t kjøl | 1 | 12.9 | 29.2 | 31.8 | 0.6 | 75.1 | 28.5 | 0.4 | -9.408% | 9.75% | 0% | -0.8 | 1.9025 | 0% | 1 | 7 | Tid 1 | 1: -2.273%; 2: -16.57%; 3: -7.018%; 4: -14.29%; 5: 2.456%; 6: 5.166%; 7: -33.33% | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | -9.408% | 12.28% | -2.3957 | -0.3 | -5.8 | -2.4 | -0.1 | 1.8 | 1.4 | -0.2 | [13 empty] | 9.5995 | 5.3389 | -5.3389 | -9.5995 | -0.8 | 2.3957
Tid 2 | 72 t kjøl | 1 | 12.8 | 32.6 | 32.1 | 0.6 | 73.7 | 26.9 | 0.4 | -9.12% | 8.626% | 0% | -0.71429 | 0.79379 | 0% | 1 | 7 | Tid 2 | 1: -3.03%; 2: -6.857%; 3: -6.14%; 4: -14.29%; 5: 0.5457%; 6: -0.738%; 7: -33.33% | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | -9.12% | 10.86% | -0.99956 | -0.4 | -2.4 | -2.1 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | [13 empty] | 9.5995 | 5.3389 | -5.3389 | -9.5995 | -0.71429 | 0.99956
Tid 3 | 96 t kjøl | 1 | 13.7 | 34.4 | 33.7 | 0.8 | 73.5 | 29.2 | 0.5 | 0.8932% | 7.069% | 0% | 0.24286 | 0.66488 | 0% | 1 | 7 | Tid 3 | 1: 3.788%; 2: -1.714%; 3: -1.462%; 4: 14.29%; 5: 0.2729%; 6: 7.749%; 7: -16.67% | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | 0.8932% | 8.901% | -0.83724 | 0.5 | -0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | -0.1 | [13 empty] | 9.5995 | 5.3389 | -5.3389 | -9.5995 | 0.24286 | 0.83724
Tid 4 | 120t kjøl | 1 | 13.1 | 32.9 | 32.8 | 0.6 | 75.4 | 28.7 | 0.6 | -2.338% | 4.855% | 0% | -6.3441e-17 | 1.096 | 0% | 1 | 7 | Tid 4 | 1: -0.7576%; 2: -6%; 3: -4.094%; 4: -14.29%; 5: 2.865%; 6: 5.904%; 7: 0% | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | -2.338% | 6.114% | -1.3801 | -0.1 | -2.1 | -1.4 | -0.1 | 2.1 | 1.6 | 0 | [13 empty] | 9.5995 | 5.3389 | -5.3389 | -9.5995 | -6.3441e-17 | 1.3801
Tid 5 | 144 kjøl | 1 |  |  |  |  | 68.5 |  |  | -6.548% |  | 0% | -4.8 |  | 0% | 1 | 1 | Tid 5 | 5: -6.548% | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | -6.548% | [6 empty] | -4.8 | [15 empty] | 9.5995 | 5.3389 | -5.3389 | -9.5995 | -4.8
Tid 6 | 168 t kjol | 1 |  |  |  | 0.8 | 74.5 | 28.3 | 0.6 | 5.088% | 7.529% | 0% | 0.625 | 0.78274 | 0% | 1 | 4 | Tid 6 | 4: 14.29%; 5: 1.637%; 6: 4.428%; 7: 0% | 36.5% | 20.3% | -20.3% | -36.5% | 5.088% | 10.18% | -1.0585 |  |  |  | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | [13 empty] | 9.5995 | 5.3389 | -5.3389 | -9.5995 | 0.625 | 1.0585
[16 empty] | #DIV/0! | 0
[16 empty] | #DIV/0! | 0
[16 empty] | #DIV/0! | 0
[16 empty] | #DIV/0! | 0
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on G9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert
Note on I9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert
Note on J9: Anne Siv Bjordal Brenne: Ikke analysert

## LH
LH |  |  | Resultater | [10 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [10 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 13.6% |  | 32.7% | 0.58752 |  | 1.4126 | 4.32 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 2.52 | 9.52 | 4.03 | 3.31 | 6.25 | 5.15 | 3.13 | 4.91 | 4.64 | 1.49 | 2.57 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 2.52 | 9.52 | 4.03 | 3.31 | 6.25 | 5.15 | 3.13 | 4.91 | 4.64 | 1.49 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.52 | 9.52 | 4.03 | 3.31 | 6.25 | 5.15 | 3.13 | 4.91 | 4.64 | 1.49 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 48 t kjøl | 1 | 2.66 | 9.94 | 4.19 | 3.31 | 6.09 | 4.98 | 3.13 | 4.88 | 4.7 | 1.54 | 3.12 | 3.047% | 3.677% | 0% | 0.092727 | 0.12109 | 0% | 1 | 11 | Tid 1 | 1: 5.556%; 2: 4.412%; 3: 3.97%; 4: 0%; 5: -2.56%; 6: -3.301%; 7: 0%; 8: -0.611%; 9: 1.293%; 10: 3.356%; 11: 21.4% | 32.7% | 13.6% | -13.6% | -32.7% | 3.047% | 4.52% | -0.14887 | 0.14 | 0.42 | 0.16 | 0 | -0.16 | -0.17 | 0 | -0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.55 | [9 empty] | 1.4126 | 0.58752 | -0.58752 | -1.4126 | 0.092727 | 0.14887
Tid 2 | 72 t kjøl | 1 | 2.49 | 9.52 | 4.21 | 3.5 | 6.27 | 5.23 | 3.26 | 4.9 | 4.72 | 1.7 | 2.82 | 3.671% | 2.575% | 0% | 0.1 | 0.053599 | 0% | 1 | 11 | Tid 2 | 1: -1.19%; 2: 0%; 3: 4.467%; 4: 5.74%; 5: 0.32%; 6: 1.553%; 7: 4.153%; 8: -0.2037%; 9: 1.724%; 10: 14.09%; 11: 9.728% | 32.7% | 13.6% | -13.6% | -32.7% | 3.671% | 3.166% | -0.065892 | -0.03 | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | -0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.25 | [9 empty] | 1.4126 | 0.58752 | -0.58752 | -1.4126 | 0.1 | 0.065892
Tid 3 | 96 t kjøl | 1 |  | 9.16 | 3.99 | 3.37 | 6.48 | 5.04 | 3.04 | 4.77 | 5.03 | 1.56 | 2.72 | 1.18% | 2.489% | 0% | 0.016 | 0.12288 | 0% | 1 | 10 | Tid 3 | 2: -3.782%; 3: -0.9926%; 4: 1.813%; 5: 3.68%; 6: -2.136%; 7: -2.875%; 8: -2.851%; 9: 8.405%; 10: 4.698%; 11: 5.837% | 32.7% | 13.6% | -13.6% | -32.7% | 1.18% | 3.072% | -0.15165 |  | -0.36 | -0.04 | 0.06 | 0.23 | -0.11 | -0.09 | -0.14 | 0.39 | 0.07 | 0.15 | [9 empty] | 1.4126 | 0.58752 | -0.58752 | -1.4126 | 0.016 | 0.15165
Tid 4 | 120t kjøl | 1 | 2.52 | 9.49 | 4.08 | 3.37 | 5.98 | 5.11 | 3.2 | 4.87 | 4.94 | 1.58 | 2.89 | 2.184% | 2.509% | 0% | 0.046364 | 0.088936 | 0% | 1 | 11 | Tid 4 | 1: 0%; 2: -0.3151%; 3: 1.241%; 4: 1.813%; 5: -4.32%; 6: -0.7767%; 7: 2.236%; 8: -0.8147%; 9: 6.466%; 10: 6.04%; 11: 12.45% | 32.7% | 13.6% | -13.6% | -32.7% | 2.184% | 3.084% | -0.10933 | 0 | -0.03 | 0.05 | 0.06 | -0.27 | -0.04 | 0.07 | -0.04 | 0.3 | 0.09 | 0.32 | [9 empty] | 1.4126 | 0.58752 | -0.58752 | -1.4126 | 0.046364 | 0.10933
Tid 5 | 144 t kjøl | 1 | [7 empty] | 4.96 | 4.55 | 1.55 | 2.96 | 4.57% | 8.799% | 0% | 0.1025 | 0.23949 | 0% | 1 | 4 | Tid 5 | 8: 1.018%; 9: -1.94%; 10: 4.027%; 11: 15.18% | 32.7% | 13.6% | -13.6% | -32.7% | 4.57% | 11.9% | -0.32386 | [7 empty] | 0.05 | -0.09 | 0.06 | 0.39 | [9 empty] | 1.4126 | 0.58752 | -0.58752 | -1.4126 | 0.1025 | 0.32386
| 168 t kjol | 1 | [6 empty] | 3.31 | 4.86 | 4.94 | 1.61 | 2.71 | 4.94% | 3.318% | 0% | 0.138 | 0.12029 | 0% | 1 | 5 |  | 7: 5.751%; 8: -1.018%; 9: 6.466%; 10: 8.054%; 11: 5.447% | 32.7% | 13.6% | -13.6% | -32.7% | 4.94% | 4.321% | -0.15667 | [6 empty] | 0.18 | -0.05 | 0.3 | 0.12 | 0.14 | [9 empty] | 1.4126 | 0.58752 | -0.58752 | -1.4126 | 0.138 | 0.15667
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on D7: Anne-Mette Ruud Grønvold: Slenger/skrivefeil (4,31) ekskludert

## FSH
FSH |  |  | Resultater | [10 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [10 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 16.4% |  | 26% | 1.1614 |  | 1.8413 | 7.0818 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 23.5 | 7.9 | 3 | 4.7 | 4.1 | 5.4 | 6.1 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 23.5 | 7.9 | 3 | 4.7 | 4.1 | 5.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 23.5 | 7.9 | 3 | 4.7 | 4.1 | 5.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 48 t kjøl | 1 | 4.7 | 6 | 6.7 | 5.7 | 22.4 | 7.8 | 3.4 | 5 | 4.6 | 5.7 | 6.5 | 3.424% | 3.462% | 0% | 0.054545 | 0.25323 | 0% | 1 | 11 | Tid 1 | 1: 4.444%; 2: 1.695%; 3: 0%; 4: -6.557%; 5: -4.681%; 6: -1.266%; 7: 13.33%; 8: 6.383%; 9: 12.2%; 10: 5.556%; 11: 6.557% | 26% | 16.4% | -16.4% | -26% | 3.424% | 4.256% | -0.31131 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.4 | -1.1 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | [9 empty] | 1.8413 | 1.1614 | -1.1614 | -1.8413 | 0.054545 | 0.31131
Tid 2 | 72 t kjøl | 1 | 4.4 | 6 | 6.9 | 5.6 | 23.8 | 8.3 | 3.5 | 5 | 4.8 | 5.7 | 6.4 | 4.654% | 4.008% | 0% | 0.22727 | 0.17297 | 0% | 1 | 11 | Tid 2 | 1: -2.222%; 2: 1.695%; 3: 2.985%; 4: -8.197%; 5: 1.277%; 6: 5.063%; 7: 16.67%; 8: 6.383%; 9: 17.07%; 10: 5.556%; 11: 4.918% | 26% | 16.4% | -16.4% | -26% | 4.654% | 4.927% | -0.21264 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | 1.8413 | 1.1614 | -1.1614 | -1.8413 | 0.22727 | 0.21264
Tid 3 | 96 t kjøl | 1 | 4.9 | 6.2 | 6.9 | 6.1 | 22.5 | 8.5 | 3.5 | 5.2 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 5.922% | 3.278% | 0% | 0.20909 | 0.2425 | 0% | 1 | 11 | Tid 3 | 1: 8.889%; 2: 5.085%; 3: 2.985%; 4: 0%; 5: -4.255%; 6: 7.595%; 7: 16.67%; 8: 10.64%; 9: 12.2%; 10: 3.704%; 11: 1.639% | 26% | 16.4% | -16.4% | -26% | 5.922% | 4.03% | -0.29811 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | -1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | [9 empty] | 1.8413 | 1.1614 | -1.1614 | -1.8413 | 0.20909 | 0.29811
Tid 4 | 120t kjøl | 1 | 4.5 | 6.3 | 6.6 | 5.7 | 22.7 | 9.2 | 3.5 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 5.423% | 4.697% | 0% | 0.20909 | 0.30861 | 0% | 1 | 11 | Tid 4 | 1: 0%; 2: 6.78%; 3: -1.493%; 4: -6.557%; 5: -3.404%; 6: 16.46%; 7: 16.67%; 8: 10.64%; 9: 17.07%; 10: 1.852%; 11: 1.639% | 26% | 16.4% | -16.4% | -26% | 5.423% | 5.774% | -0.37938 | 0 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | 1.8413 | 1.1614 | -1.1614 | -1.8413 | 0.20909 | 0.37938
Tid 5 | 144 kjøl | 1 | [7 empty] | 5.2 | 4.4 | 5.7 | 6.3 | 6.697% | 3.653% | 0% | 0.325 | 0.14806 | 0% | 1 | 4 | Tid 5 | 8: 10.64%; 9: 7.317%; 10: 5.556%; 11: 3.279% | 26% | 16.4% | -16.4% | -26% | 6.697% | 4.939% | -0.20022 | [7 empty] | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | [9 empty] | 1.8413 | 1.1614 | -1.1614 | -1.8413 | 0.325 | 0.20022
Tid 6 | 168 t kjøl | 1 | [6 empty] | 3.8 | 5.2 | 4.4 | 6 | 6 | 10.82% | 9.755% | 20% | 0.42 | 0.32611 | 0% | 1 | 5 | Tid 6 | 7: 26.67%; 8: 10.64%; 9: 7.317%; 10: 11.11%; 11: -1.639% | 26% | 16.4% | -16.4% | -26% | 10.82% | 12.7% | -0.42471 | [6 empty] | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | [9 empty] | 1.8413 | 1.1614 | -1.1614 | -1.8413 | 0.42 | 0.42471
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
[20 empty] | #DIV/0! | 0
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.

## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: |  | Sykehuset Østfold Kalnes
Utført I perioden: | Desember 2021-Januar 2022
Kontaktperson: | Rita Sannes Markussen. Rita.sannes@so-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | SHBG, Prolaktin, Østradiol, Progesteron, LH og FSH
Prøvemateriale: | Holdbarhet i serum oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator

## Beskrivelse av betingelser
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Hensikten med studie er å se om serum som blir oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator er holdbare utover det leverandøren sier, >24 timer i kjøleskap. Noen prøver ble tatt av ansatte og andre ble tatt rutinemessig av pasienter på sykehuset. Når prøvene kom til laboratoriet ble de satt på track og sentrifugert etter 30 min. Prøvene ble sentrifugert i 10 min og analysert, "Null prøven". Etter analysering gikk prøven automatisk til kjøleskap. Etter 48 timer ble det tatt ut 0,5 ml serum av prøveglasset og SHBG, Prolaktin, Østradiol,progesteron, LH og FSH ble analysert. Prøveglasset ble så satt tilbake i kjøleskap. Vi gjorde det samme etter 72, 96, 120 og 144 timer. Resultatene ble plottet i et regneark og beregnet. Biaskravene og tilatt totalfeil er tatt fra www.biologicalvariation.eu. Progesteron er tatt fra Ricos tabell.
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Architect i2000SR
Hvilken analysemetode er benyttet?
Immunologisk metode
Hvilket reagens er benyttet?
Architect i2000SR reagens
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
X | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
X | Rørpost
X | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Vacuette 5ml serum m/gel og clot aktivator.
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 0,5-1 time
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 1-5-timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | 1-5-timer
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemp.
Temperatur etter analysering. 2-8◦C) | 2-8◦C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3500
Temperatur (◦C) | 20°C
Tid (min.) | 10 min.
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Bakgrunnsdata
8.8 | 8.84 | 8.69 | 8.45 | 7.54 | 8.37 | 6.89 | 2.21
6.22 | 6.09 | 6.21 | 6.22 | 5.19 | 3.11 | 1.97 | 1.04
4.77 | 4.74 | 4.74 | 4.68 | 3.75 | 3.09 | 1.68 | 1.19
14.4 | 13.34 | 13.93 | 13.71 | 12.48 | 6.46 | 8.3 | 3.94
4.23 | 4.27 | 4.28 | 4.12 | 3.13 | 2.36 | 1.27 | 1.18
22.79 | 22.73 | 21.95 | 20.69 | 17.66 | 9.31 | 6.84 | 2.69
5.59 | 5.57 | 5.47 | 5.43 | 5.51 | 3.07 | 2.47 | 1.97
9.37 | 9.3 | 9.24 | 9.26 | 8.88 | 5.49 | 8.16 | 1.81
39.59 | 39.75 | 38.3 | 38.41 | 31.12 | 24.17 | 22.24 | 9.86
3.73 | 3.82 | 3.74 | 3.64 | 2.77 | 1.63 | 0.861 | 0.726
11 | 11.4 | 11 | 9.3 | 9.5 | 6.3693 | 6.0654 | 2.3769
13 | 12.6 | 12 | 12.1 | 11.7 | 6.7128 | 7.5088 | 2.9133
15 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11.2 | 7.7349 | 8.1854 | 3.2656
17 | 17 | 16.5 | 15 | 14.9 | 9.9436 | 7.4068 | 4.1827
19 | 18.3 | 17 | 16 | 15.3 | 9.3044 | 9.5604 | 4.0473
21 | 20.2 | 18.5 | 18 | 17.6 | 12.4675 | 10.8973 | 4.2976
23 | 22 | 22.2 | 20.1 | 19.3 | 12.5106 | 12.4727 | 5.3687
25 | 25.1 | 24.9 | 24 | 19.6 | 14.4981 | 12.769 | 5.6497
27 | 26 | 25.8 | 25.2 | 22 | 15.746 | 14.1103 | 5.9364
29.4 | 29 | 28.5 | 28 | 21.8 | 16.368 | 14.6488 | 6.4933
Ikke skriv I dette arket!

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Vi godtar en holdbarhet på 6 dager på FSH og SHBG, og 7 dager på LH, Progesteron, Prolaktin og Østradiol.
Godkjent av med.faglig. Ref. møte immunkjemi 20.01.2022.
Dato og signatur: 22.01.22. Rita Sannes Markussen