## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd. for Medisinsk Biokjemi, Stavanger Universitetssykehus
Utført I perioden: | 2021-02-01
Kontaktperson: | Kine N. Svendsen, kine.netland.svendsen@sus.no, tlf. 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | PT-INR
Prøvemateriale: | Citratplasma

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet til PT-INR i romtemperatur
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex CS2100i fra Siemens
Hvilken analysemetode er benyttet?
Klottingmetode
Hvilket reagens er benyttet?
Owrens PT fra Medirox
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
Ja | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen transportformer er testet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Citratglass, 3,2%, Vacuette
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | Umiddelbart | 8 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 48 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Alle prøver er tatt 9. og 10. februar. Sentrifugert, avpipettert og frosset etter 0-48 timer. Alle prøver er analysert den 20. februar.
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | -20 °C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000 G
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 15 min
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | PT-INR
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 20 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 1.63 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 1.47 | 1.49
2 | 1.05 | 1.01 | 1 | 1.02 | 1.05 | 1.08
3 | Tid 0: 3.03; Tid 3: 3.04; Tid 5: 3.06
4 | 2.32 | 2.19 | 2.15 | 2.14 | 2.15 | 2.22
5 | 3.61 | 3.37 | 3.44 | 3.42 | 3.32 | 3.56
6 | 2.76 | 2.68 | 2.63 | 2.64 | 2.7 | 2.74
7 | 1.13 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.16
8 | 4.83 | 4.63 | 4.57 | 4.64 | 4.65 | 4.76
9 | 3.32 | 3.13 | 3.04 | 3.05 | 3.06 | 3.24
10 | Tid 0: 2.62; Tid 2: 2.54; Tid 3: 2.51; Tid 4: 2.55; Tid 5: 2.56
11 | 2.49 | 2.43 | 2.43 | 2.45 | 2.47 | 2.57
12 | 5 | 4.87 | 4.76 | 4.74 | 4.77 | 4.99
13 | Tid 0: 3.05; Tid 2: 2.91; Tid 3: 2.92; Tid 5: 3.02
14 | Tid 0: 2.91; Tid 2: 2.79; Tid 3: 2.78; Tid 4: 2.75; Tid 5: 2.81
15 | Tid 0: 1.05; Tid 2: 1.03; Tid 3: 1.03; Tid 4: 1.03; Tid 5: 1.05
16 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 1.07
17 | 1 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 1.01
18 | 1 | 0.99 | 0.98 | 1 | 1 | 1.02
19 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.93
20 | Tid 0: 1.11; Tid 2: 1.04; Tid 3: 1.03; Tid 4: 1.03; Tid 5: 1.08
21 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.94 | 0.96
22 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.08
23 | 0.95 | 1.06 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.99
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 93.865 | 93.865 | 92.0245 | 90.184 | 91.411
2 | 100 | 96.1905 | 95.2381 | 97.1429 | 100 | 102.8571
3 | Tid 0: 100; Tid 3: 100.33; Tid 5: 100.9901
4 | 100 | 94.3966 | 92.6724 | 92.2414 | 92.6724 | 95.6897
5 | 100 | 93.3518 | 95.2909 | 94.7368 | 91.9668 | 98.615
6 | 100 | 97.1014 | 95.2899 | 95.6522 | 97.8261 | 99.2754
7 | 100 | 95.5752 | 100 | 100 | 101.7699 | 102.6549
8 | 100 | 95.8592 | 94.617 | 96.0663 | 96.2733 | 98.5507
9 | 100 | 94.2771 | 91.5663 | 91.8675 | 92.1687 | 97.5904
10 | Tid 0: 100; Tid 2: 96.9466; Tid 3: 95.8015; Tid 4: 97.3282; Tid 5: 97.7099
11 | 100 | 97.5904 | 97.5904 | 98.3936 | 99.1968 | 103.2129
12 | 100 | 97.4 | 95.2 | 94.8 | 95.4 | 99.8
13 | Tid 0: 100; Tid 2: 95.4098; Tid 3: 95.7377; Tid 5: 99.0164
14 | Tid 0: 100; Tid 2: 95.8763; Tid 3: 95.5326; Tid 4: 94.5017; Tid 5: 96.5636
15 | Tid 0: 100; Tid 2: 98.0952; Tid 3: 98.0952; Tid 4: 98.0952; Tid 5: 100
16 | 100 | 98.1308 | 96.2617 | 100 | 100 | 100
17 | 100 | 96 | 98 | 96 | 96 | 101
18 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 102
19 | 100 | 101.087 | 100 | 98.913 | 98.913 | 101.087
20 | Tid 0: 100; Tid 2: 93.6937; Tid 3: 92.7928; Tid 4: 92.7928; Tid 5: 97.2973
21 | 100 | 98.913 | 98.913 | 97.8261 | 102.1739 | 104.3478
22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.9709 | 104.8544
23 | 100 | 111.5789 | 101.0526 | 100 | 100 | 104.2105
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 97.6657 | 96.5263 | 96.6937 | 97.0588 | 99.945
n | 23 | 17 | 22 | 23 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 4.2018 | 2.5534 | 2.7938 | 3.5608 | 3.1687
SEM | 0 | 1.0191 | 0.54439 | 0.58254 | 0.77703 | 0.66071
t | 1.7171 | 1.7459 | 1.7207 | 1.7171 | 1.7247 | 1.7171
t x SEM | 0 | 1.7792 | 0.93675 | 1.0003 | 1.3401 | 1.1345
Minimum | 100 | 93.3518 | 91.5663 | 91.8675 | 90.184 | 91.411
Maksimum | 100 | 111.5789 | 101.0526 | 100.33 | 102.1739 | 104.8544
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
TEA øvre gr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Alle 0-prøver er først analysert, og så avpipettert og frosset, og så ting og reanalysert.
Det var ingen differanse i disse to analyseringene. Frysingen har derfor ingen effekt på selve resultatene.
Noen verdier mangler. Dette er fordi det av enkelte pasienter ble tatt færre prøver pga vanskelig prøvetaking.
Halvparten av prøvene er tatt av marevaniserte pasienter, halvparten er uten marevan.
Kravene fra tillatt bias og tillatt totalfeil ble først funnet fra Westgards database over ønskelig biologisk variasjon. Kravene er for strenge. De er basert på artikler som
viser biologisk variasjon i protombintid, og ikke egentlig PT-INR. Det er også feil å bruke biologisk variasjon som krav, på en analyser der mye av variasjonen skyldes
inntak av et medikament. Setter derfor grensene til 10 % for tillatt bias og 20 % for tillatt totalfeil. Disse tallene er tatt fra en bacheloroppgave (Karianne Matberg og
Stine Karoline Martinsen «Holdbarhetsstudie - kjølig oppbevaring av prøver til analyse av PT-INR» NTNU, Mai 2020).
Da er alle enkeltverdier (blå punkter) innenfor kravene for tillatt totalfeil (blå linjer), og alle gjennomsnitt med konfidensintervall (røde punkter) ligger
innenfor kravene for tillatt bias (røde linjer). Når vi ser på enkeltverdiene, ser vi at endringen ikke vil ha klinisk betydning eller føre til endring i dose Marevan.
Konklusjon:
Holdbarhet til PT-INR i romtemperatur kan settes til 48 timer.
Som tidligere kjent, faller PT-INR-verdien noe frem til 24 timer, for å så stige frem til 48 timer.
Dato og signatur: 23/8-21, Kine N. Svendsen (fagbioingeniør) & Øyvind Skadberg (avdelingsoverlege).